
铅屏风询价采购报价表
报价单位：               （盖章）                                     年     月     日
	名  称
	规格型号
	采购数量（扇）
	最高限价（元/扇）
	报价（元/扇）

	双联式屏风
	1800*（900+900）mm双联式
	1
	26000
	

	单联式屏风
	1800*900mm单联式
	1
	20000
	

	合计：
	

	备  注
	1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;
2.所报产品必须满足附件参数要求（配产品资料图），否则视为废标;
3.报价表加盖公章密封，于7月27日9：30时送至舒城县人民医院 住院四楼 医疗设备科，本着自愿原则，逾期视为放弃！
4.咨询联系电话：0564-8689652 （医疗设备科）。


                                                                                                                                                             
                                                                                           舒城县人民医院 医疗设备科    
                                                        二零二四年七月二十四日        
     
附：一、铅屏风技术要求：
1.铅屏风不锈钢均采用≥1mm不锈钢拉丝板，内部为镀锌方钢制作承重骨架。整体八字焊接表面光滑无黑点，外观简单大方美观。
2.配备四个万向轮，轮带刹车，可以静音移动。整体结构稳定，外观大方，结实耐用，旋转灵活，防护到位。
3.整体焊接，强度高，结构稳定。不锈钢连接架采用实体钢材折弯而成，表面光滑，不生锈。
4.铅玻璃外观光滑，没有棱角，透明度高，含铅量均匀，防护效果佳。铅玻璃需覆防爆膜，防止玻璃碎裂，发生割伤。
5、屏风尺寸规格：高x宽，尺寸≥1800*（900+900）mm双联式，尺寸≥1800*900mm单联式，每联带独立观察窗，使用高铅玻璃，规格：900*800mm。屏体铅当量≥2.0mmpb。
6.防护屏内部是铅板组成。
7.★产品有医疗器械备案凭证，提供合格的检测报告。

二、报价资质及其他要求：
1、 报价人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、 报价人的报价材料中必须标明所投产品的品牌和规格型号（附产品图片资料）；
3、 报价人的报价超过最高限价为无效报价；
4、 [bookmark: _GoBack]中标人需要免费提供现场安装服务，免费质保期五年以上，质保期从验收合格之日起。
