关节镜手术系统技术需求

一、摄像系统

1、4K超高清摄像主机

1.1 主机视频输出分辨率：4K UHD （3840×2160），同时支持1080P等图像输出提供超高清影像，像素是高清的四倍；

1.2 扫描方式：逐行扫描。输出接口：4×3G -SDI、HD -SDI等多种输出制式，支持4K/1080i/1080p/等多种制式监视器和远程储存。输入接口：复合输入口，支持C形臂、外部摄像头等输入；

1.3 快门速度≤1/10,000秒；

1.4 显示色彩≥10亿色（10Bit）；

1.5 可实时捕捉影像和视频，图像和视频自动USB 存储设备；

1.6 多种客户定制模式，全面支持关节镜，腹腔镜，耳鼻喉镜等≥8种种腔镜模式；

★1.7 ELC（电子亮度控制）功能，实时影像处理功能较少眩光并增强景深；

1.8 显示定制化信息：拍摄图像预览、录制时间、设备摄像头按钮状态、患者信息等；

1.9 配套专用台车，与摄像系统同一品牌。

2、光源

2.1 光源类型：一体化LED冷光源；

2.2 寿命≥30000小时，可通过面板按钮及摄像头按钮进行控制；

2.3 主机可调节光强度，支持冷启动；

2.4 兼容性光源接口：可兼容Storz、Wolf、Olympus等多厂家导光束；

2.5 光缆灭菌方式：高温高压、STERRAD、STERIS V-Pro等离子灭菌；

2.6 光亮度≥1000Lm(流明)。

3、4K摄像头：

★3.1 超高清4K摄像头：4K超高清3-CMOS光电传感器，采集4K图像;

3.2 具备像素位移技术，采集4K图像；

★3.3 按钮：≥3个可编程按钮,≥6种预设功能，可自定义遥控实时开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、缩放调节、曝光调节功能；

3.4 机身：C-Mount标准接口；

3.5 灭菌方式：高温高压、STERRAD、STERIS V-Pro等离子灭菌；

3.6 摄像头防水等级≥IPX7，支持摄像头遥控按钮遥控IMS设备拍照和录像，拍照和录像清晰度最高达4K分辨率；

3.7 额定的CF值防止电击；

3.8 具有高温高压灭菌耦合器。

二、等离子手术设备

1、工作频率为100KHz，工作温度为40~70℃；

2、具备切割消融、凝固止血模式，1~9档可调；

3、输出电压切割消融模式最大峰值电压≥700V，凝固止血模式最大峰值电压≥300V；

★4、主机输出最大功率≥390W；

★5、主机运行模式：间歇加载连续运行；

6、具有自动识别功能，根据刀头型号自动设定最佳档位及识别手柄、脚踏的连接状态；

7、主机声音大小可调节，区分工作声音，避免踏错脚踏；

8、脚踏开关防水等级≥IPX8；

9、主机面板全触摸屏操控、面板密封防水设计，可显示切割消融、凝固止血、功率、状态及警示等；

10、刀头直径大小可用于于肩关节，膝关节，腕肘踝关节，颞颌关节、脊柱微创髓核成形术，椎间孔镜手术，UBE等部位手术；

11、耗材必须与主机兼容且满足带量采购要求，根据临床需要可选用各种刀头，报齐各规格单价；

三、刨削骨动力系统

1、产品适用范围：骨动力系统与手术专用刀头配合使用切除人体软组织和骨组织。用于体 腔和关节的内窥镜治疗和检查，用于治疗膝关节、肩关节、踝关节、肘关节和桡腕关节等；

2、整机的参数：

2.1 额定功率≥500W；

2.2刨削主机：

2.2.1 控制系统采用高性能智能化的微处理芯片，恒速闭环驱动控制，即空载、满载转速变动≤5%范围内；

2.2.2 BF型电气安全设计和 100-240V 宽电压输入设计；

2.2.3 人机工程设计，数字化界面时尚灵活，操作简单方便；

2.2.4 功能模式设定包括正反转及加减速调节、摆动转速上限设定和摆动频率(0.3~1秒)时间设定；

2.2.5 扭矩过载警示；

2.2.6 工作参数实时显示；

2.2.7 ISO-E快换接口。

2.3 刨削手柄：

2.3.1 电缆线长度≥4M,1SO-E 快换接口，整体可高温高压消毒；

2.3.2 最大工作扭矩输出扭矩≥78mN*m，噪声≤65dB；

2.3.3 最高正反转速度 ≥10000r/min，100-10000r/min 任意设定；

2.3.4 摆动最高转速≥5000r/min,800-5000r/min 任意设定；

2.3.5 无偏心摆动；

2.3.6 防滑设计。

2.4 脚踏开关：

2.4.1 ≥4M电缆线；

2.4.2 控制分为正转、反、摆动三种控制模式；

2.6 刀头：一次性无菌包装，（报齐各规格单价）：

在手柄处于任何状态时，插入轻松自如、拆卸方便。刨削刀头与手柄连接后能锁止，并且锁止可靠。创削刀头的内杆套组件与外杆套组件间应配合良好，运转顺畅，不应有卡滞和异响。

★四、配套手术器械清单

| 类别 | 名称（通用名） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 膝关节成套器械 (前叉、后叉、髌股重建） | 前叉瞄准器 | 贰 | 整套发不拆分 |
|  | 后叉瞄准器 | 贰 | 整套发不拆分 |
|  | 保护套筒 | 贰 | 整套发不拆分 |
|  | 定位器手柄 | 贰 | 整套发不拆分 |
|  | 后叉保护器 | 贰 |  |
|  | 4.5mm钻头 | 贰 |  |
|  | 带鼻导针 | 贰 |  |
|  | 界面钉改锥 | 贰 |  |
|  | 可吸收界面钉改锥 | 贰 |  |
|  | 7mm取腱器 | 贰 |  |
|  | 测深尺 | 贰 |  |
|  | 测腱器 | 贰 |  |
|  | 胫骨开路器 | 贰 |  |
|  | 股骨定位器5.0mm | 贰 |  |
|  | 股骨定位器6.0mm | 贰 |  |
|  | 股骨定位器7.0mm | 贰 |  |
|  | 工作平台 | 贰 |  |
|  | 工作平台支柱 | 贰 |  |
|  | 抓线器 | 贰 |  |
|  | 5mm直径空心钻头 | 贰 |  |
|  | 6mm直径空心钻头 | 贰 |  |
|  | 7mm直径空心钻头 | 贰 |  |
|  | 8mm直径空心钻头 | 贰 |  |
|  | 9mm直径空心钻头 | 贰 |  |
|  | 10mm直径空心钻头 | 贰 |  |
|  | 5mm直径空心球头钻 | 贰 |  |
|  | 6mm直径空心球头钻 | 贰 |  |
|  | 7mm直径空心球头钻 | 贰 |  |
|  | 8mm直径空心球头钻 | 贰 |  |
|  | 9mm直径空心球头钻 | 贰 |  |
|  | 10mm直径空心球头钻 | 贰 |  |
|  | 膝关节镜手术器械盒 | 贰 |  |

| 类别 | 名称（通用名） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门型钉 | 关节假体打拔器 | 贰 | 打入器（套件中含有) |
|  | 骨科用夹持器 | 贰 | 持取器 |

| 类别 | 名称（通用名） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 肩关节镜器械 (过线器和缝合枪) | 抓线器 | 贰 |  |
|  | 剪线器 | 贰 |  |
|  | 鸟嘴钳 | 贰 |  |
|  | 缝合枪 | 贰 |  |
|  | 缝合枪枪芯 | 贰 |  |
|  | 盂肱锉 | 贰 |  |
|  | 组织起子 | 贰 |  |
|  | 交换棒 | 贰 |  |
|  | 推结器 | 贰 |  |
|  | 过线器直90 ° | 贰 |  |
|  | 过线器左弯45 ° | 贰 |  |
|  | 过线器右弯45 ° | 贰 |  |
|  | 肩关节器械盒 | 贰 |  |
|  | 骨锥 Ⅰ型 | 贰 |  |
|  | 骨锥Ⅱ型3.5MM | 贰 |  |
|  | 骨锥Ⅱ型4.35MM | 贰 |  |
|  | 骨锥Ⅱ型4.75MM | 贰 |  |
|  | 丝攻 Ⅰ型4.5MM | 贰 |  |
|  | 丝攻 Ⅰ型5.5MM | 贰 |  |
|  | 丝攻Ⅱ型4.75MM | 贰 |  |
|  | 骨科导向器 | 贰 |  |
|  | 骨锥III型 | 贰 |  |
|  | 限深钻 | 贰 |  |

| 类别 | 名称（通用名） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配合peek界面钉鞘使用 | 导针280 I型 | 贰 | 整套器械里无短导针 |
|  | 骨科用螺丝刀 I型 4.7 | 贰 | 钉 |
|  | 骨科用螺丝刀 II型 4.7 | 贰 | 钉＋鞘 |
|  | 隧道扩张器5-6 | 贰 |  |
|  | 隧道扩张器7-8 | 贰 |  |
|  | 隧道扩张器9-10 | 贰 |  |
|  | 肌腱分张器 | 贰 |  |
|  | 导针350 I型 | 贰 |  |
|  | 器械盒子 | 贰 |  |
| 配合PEEK 锚钉使用 | 骨锥I型 4.5/5.5mm | 贰 |  |
|  | 丝攻I型4.5mm | 贰 |  |
|  | 丝攻I型5.5mm | 贰 |  |
|  | 骨锥Ⅲ型 | 贰 |  |
|  | 骨科钻头 | 贰 |  |
|  | 骨锥II型3.5mm | 贰 |  |
|  | 骨锥II型4.35mm | 贰 |  |
|  | 骨锥II型4.75mm | 贰 |  |
|  | 丝攻II型4.75mm | 贰 |  |
|  | 骨科导向器3.0 I型 | 贰 |  |