采购需求
一、采购项目情况

1.采购污染源在线自动监控设备（含调试、安装、验收等，下同），主要包含CODcr水质在线自动监测仪和智能水样采样器各1套；

2.供应商投标报价包含设备、安装、联网、耗材、人工、运输、税费、验收以及与现有设备对接等所有费用。

本项目最高限价为85000元（单价限价：CODcr水质在线自动监测仪：45000元；智能水样采样器：20000元；验收费用：20000元）；
3.供应商在响应文件响应情况表中须标明所投货物的品牌与参数，提供相关资料、说明书等证明资料；保证原厂正品供货（响应文件中提供承诺函，格式自拟）；

4.成交供应商须提供原厂（或原厂授权）质保，质保期两年，质保期开始日期自试运行结束后开始计算，质保期内任何故障，成交供应商无条件免费维修或更换零配件，更换零配件后仍不能正常运行的，应免费更换新设备。
二、项目要求

1.成交供应商合同签订后7日历天内与我院第三方运维公司完成对接，根据环保部门要求和我院第三方运维公司建议完成供货安装，具体完成时间以环保部门要求（或批复）为准，负责与环保部门对接；

2.成交供应商在规定时间内无法完成安装调试的，应提前做好与当地环保部门沟通，并取得环保部门的批准；因成交供应商原因造成环保部门处罚的，成交供应商承担赔偿责任；

3.设备安装、调试并经环保部门验收合格，出具验收报告。每套设备免费提供至少一个月配套试剂。试运行期间出现故障，售后技术人员须在2小时内到达现场，配合我院污水站第三方运维公司完成故障排除。

4.验收不合格的，成交供应商在一周内无条件完成设备拆除和原设备安装，成交供应商承担所有责任，采购人不予支付任何费用。

5.所有设备及安装须符合安徽环境保护厅关于重点污染源自动监控设备“安装、联网、运维”三个全覆盖实施方案（皖环函（2018）1369号文件）及HJ353-2019标准要求（如有最新政策，按照最新政要求执行）。

所有设备执行标准（如有最新标准，按照最新标准供货）：HJ355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》、HJ 493-2009《水质采样样品的保存和管理技术规定》、HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》等。

6.付款方式：经环保部门验收合格，并试运行结束三个月后均正常后付款。

7.设备在安装验收合格前风险由成交供应商承担。需要与环保部门、网络等第三方部门对接的，由成交供应商自行完成。
三、设备参数要求

（一）CODcr水质在线自动监测仪

1.功能要求：

（1）智能补偿功能：监测设备具有双光源监测接口，根据需要可采用单光源或双光源模式进行比色补偿、抗浊度干扰，可有效适应各种实际水质应用场景，保证数据的稳定性和准确性。

（2）LCF自稳功能：监测设备采用光电回环自稳技术，使监测信号更加稳定。

（3）门禁记录系统：监测设备具有门禁记录系统，可实现对设备的开门记录，防止非维护人员操作仪器。监测设备具有电子门禁和物理门禁两种方式，在正常通电时用户进入高级权限，通过触摸屏控制可实现仪表的开门操作。在断电情况下，可以使用钥匙进行开门，防止停电引起的不能维护的问题。符合环保部门的最新规范要求。

（4）维护提醒功能：当计量室、消解室光电过低时，提醒建议清洗计量管、消解室玻璃管，实现维护提醒功能。

（5）温度修正功能：监测设备具备温度修正功能，当需要修正时，采用高精度温度计采集温度，并将修正值手动输入到检测仪。

（6）故障处理功能：监测设备在运行故障时，用户可直接在仪器上查看对应的故障原因和解决方案，能够在仪表出现异常时快速解决问题。

（7）断电保护与上机自检功能：监测设备具有断电保护功能，正常工作时可存储最后的通道切换命令，当突发情况发生断电后，仍能保存此命令，待接电后自动恢复测量状态。监测设备具有一键自检功能，该功能可以分析出仪器当前的运行情况、部件状况，方便用户进行仪器的运维工作。

（8）流程参数调制功能：监测设备具有流程参数调制功能，可对不同应用场景定制化设置。

（9）云文档功能：监测设备支持“无纸化”文档功能，用户通过扫描仪表上的二维码，即可快速获取当前设备的说明书、维修手册、部件信息等。

2.CODcr水质在线自动监测仪具体参数要求：

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	CODcr水质在线自动监测仪
	1.测试方法：重铬酸钾消解分光光度法；

2.测量量程：0~5000mg/L 量程可定制；

3.定量下限：≤3.6mg/L；

4.电压影响：≤±5%；
5.示值误差：80%量程液:≤±5%；50%量程液:≤±8%；20%量程液:≤±10%；
6.重复性：≤5%；
7.24h低浓度漂移：≤±5mg/L；

8.24h高浓度漂移：≤2%；

9.输出接口：RS232/RS485、4~20mA（须与现有设备配套）。
	套
	1


（二）智能水样采样器主要参数：

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	智能水样采样器
	1.最小留样量：≤10 mL；

2.采样量误差：优于±5%；

3.等比例采样量误差：优于±10%；

4.模拟量采集误差：优于±0.05mA；

5.最小采样间隔：≤10 min；

6.垂直采样高度：≥6m；

7.水平采样距离：≥60m；

8.管路系统气密性：≤-0.08MPa；

9.留样瓶数：（1L±0.5L）*24；

10.外形尺寸：≦520*520*1420mm；
11.采样桶体积A桶：5L±1L,B桶：5L±1L；

12.留样量误差：优于±5%；

13.等比例留样量误差：优于±10%；

14.留样量重复性：≤3%；

15.系统时钟计时误差：≤10s/24h；

16.冷藏箱温度控制误差：4℃±2℃；

17.最小维护周期：≥168 h；

18.保存剂注入量误差 (选配)：优于±10%

19.工作电压：(220±10%)VAC；

20.重量：110Kg±10%。
	套
	1


注：供应商提供的设备须与采购人现有设备系统兼容，保障设备数据可传输至环保部门系统平台。

目前在用设备情况：数采仪为北京万维盈创科技发展有限公司（型号为W5100HB-III）、流量计为杭州科盛机电设备有限公司（型号为SULN-200）、PH计为南京兴飞有限公司（型号为XFP10S106）



