采购需求

★1、纤维输尿管肾镜，偏置目镜，有效像素≥5万像素；

2、视向角≥5度，视场角≥90度，镜体与镜桥不分离；

★3、镜体外径由前端至后端逐渐增粗，3根直径范围8Fr-9.8Fr，1根直径范围6Fr-7.5Fr，工作通道≤5Fr，工作长度≥420mm；

★4、镜子角分辨力≥1.20C/(°)； 
5、镜子有效景深范围：0-150mm；

6、镜子在D65标准照明体下的显色指数Ra≥90，A标准照明体下的显色指数Ra≥90；

7、镜子有效光度率DM≥1940；

8、可高温高压、低温等离子消毒；

★9、免费质保期≥3年（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。

10、必须提供原装进口设备。

注：上述技术参数中“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有1条负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。



