# 采购需求

- 1、基本概况

- 舒城县人民医院空气消毒机常规配件及维保服务采购项目（第二次），主要包括以下清单中的采购内容，投标人报价清单中不符合采购清单中的要求视为无效报价。本项目服务期3年，总限价15万元。

- 2、采购明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 预计 数量 | 技术参数 | 最高 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用紫外线灯管 | 支 | 2340 | 1、采用低压汞蒸气放电，特殊石英玻璃管制成。 2、无臭氧型，灯管功率根据医院提供产品型号配置。 3、紫外线波长253.7nm，单支紫外线辐照强度≥90（μw/cm2） 。 4、对化脓性球菌、肠道致病菌及空气中常见细菌有很强的杀灭作用。 5、使用寿命5000h。 ★6、提供灯管证件和卫生安全评价报告。 | 50元 | 据实结算 |
| 2 | 快插式电感镇流器 | 只 | 100 | 1、用电要求220V 功率 24-36W，根据医院提供机器型号配置。 2、功率因数≥0.9，带异常保护功能。 | 30元 | 据实结算 |
| 3 | 过滤网 | 片 | 200 | 1、尺寸按照医院提供设备型号配置。 2、尼龙过滤网，过滤毛发及大颗粒物等。 3、净化过滤棉：一面白色，一面黑色过滤微小颗粒物。 4、加工工艺：尼龙过滤网与净化过滤棉采用缝纫机加工而成。 | 30元 | 据实结算 |
| 4 | 日常维护服务 | 台/季度 | / | 1、机器外壳及机器内清洁除尘、机器内滤网清洗，必要时更换滤网。 2、拆机检测紫外线灯管、整流器、臭氧发生器使用情况，如老化、损坏、紫外线强度、臭氧浓度达不到要求，需更换相应配件。 3、检查机器等离子体（如具备）是否工作正常，清洁保养。 4、检查机器工作时间是否准确，调节功能按钮是否工作正常。挂件、外壳是否牢固。 ★5、提供本地化服务，机器调试、紧急故障维修须24H内到场解决，提供两台移动式空气消毒机备用。 6、开机率：保证全年开机率不低于95％。 ★7、做好维护记录，每季度出具科室签字确认的维护清单报告。 8、维修过程中差旅费、人工费均由服务方自行承担。 | 10元 | 约200台，据实结算 |

注：1.上述配件须与医院现有空气消毒机（江苏巨光牌壁挂式KT-B100、KT-B80、B-1000、B-800、B-600，移动式KT-G100、KT-G120、Y-1000等型号），紫外线杀菌灯配套使用，否则投标无效。2. “★”参数有1条负偏离或非“★”参数负偏离情形＞3条，视作无效响应。