# 采购需求

一、货物清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲眼科电动手术床 | 1 | 张 | 6万元/张 | 核心产品 |
| 2 | 高频电刀 | 2 | 台 | 5万元/台 |  |

二、技术参数：

▲眼科电动手术床

1、手术台采用优质304不锈钢，包括床身、立柱罩、侧轨和附件。

★2、手术床采用电动推杆或电动液压驱动机制，可电动调节台面升降、台面前后倾、背板转折等3组主要动作。标配腰桥模块。

3、手术床底座外壳采用高强度阻燃ABS材料，经高温吸塑工艺制成。

4、刹车采用机械脚踏刹车，无电或故障时，可迅速解锁，移动手术床。

5、头板调节采用机械齿形结构。

6、防护等级≥IPX4。

7、台面长度≥2050mm，台面宽度（不含导轨）≥550mm。

★8、台面高度升降范围（不含床垫）500mm～800mm，台面升降行程≥250mm。

9、台面前倾（头高脚低）≥30°，后倾（头低脚高）≥20°。

10、背板上折角度≥80°。

11、头板上折角度≥60°，下折角度≥90°。

12、腿板下折角度≥90°，外展角度≥90°。

13、手术床台面和床垫采用能透X射线材料制成，便于透视摄影。

14、具有交流电源供电功能，标配蓄电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。

15、标配80mm双层记忆海绵床垫，具有减压、吸震、透气、防静电和慢性回弹等特性。

16、腿板采用气弹簧助力调节。

★17、配置清单：

17.1、电动手术台（眼科型） 1台

17.2、眼科专用头托  1件

17.3、搁臂架（旋转臂托） 1件

17.4、手持控制器 1个

17.5、电源线 1根陈

★18、整机质保期≥3年

高频电刀

1、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等9个及以上工作模式。工作频率：电切为512KHz，单极工作频率（主频率）为512kHz，双极工作频率（主频率）为1024kHz。

2、单极电切模式   1纯切  ：0-350w（500Ω）

2混切1：0-250w（500Ω）

3混切2：0-200w（500Ω）

4混切3：0-120w（500Ω）

3、单极电凝模式    1软凝：0-150 w（200Ω）

2点凝：0-120 w（500Ω）

3面凝：0-100 w（1000Ω）

4、双极电凝模式    1普凝：0-120 w（100Ω）

2强凝：0-120 w（200Ω）

5、输出全悬浮：具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）

6、具有五路输出：两个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出。

7、采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，再次开机时可复现上次功率设定值；电路能适应电压不稳或者大波动情况，保证稳定高效的输出。

8、单极切、凝和双极凝独立的功率设定和显示，术中不必进行单极、双极模式转换。

★9、开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

10、开机自检，自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

11、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。

★12、具有双重闭环控制：对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内。

13、间歇加载允许连续使用，允许长时间开路和短路。

★14、采用恒功率设计技术，能够使输出功率在很大的阻抗区域内保持恒定。

★15、配置清单：

高频主机                     1台

电源线                       1根

一次性使用手控电刀笔         2支

一次性使用脚控电刀笔         2支

手控伸缩涂层电刀笔           5支

双极镊子                     1套

单联脚踏开关                 1只

双联脚踏开关                 1只

极板夹头                     2根

随弃式粘胶导电极板          20片

★16、整机质保期≥3年。

注：上述技术参数中标注“▲”属于核心产品，标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞3条，视作无效响应。