舒城县人民医院医用血液冷藏箱、医用低温冰箱采购项目（第二次）采购需求

一、采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元）
	备注

	1
	▲医用血液冷藏箱
	1
	台
	8
	核心产品

	2
	医用低温冰箱
	1
	台
	7
	


二、技术参数
▲医用血液冷藏箱技术参数（核心产品）

★1、门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，自关门功能；

★2、微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1℃；

★3、显示：高清液晶触摸大屏显示，可以查询工作状态，曲线显示，报警和事件记录等信息；

4、风冷设计；

5、多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等；

7、冷凝水汇集后自动电加热蒸发；

8、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端；

9、配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定；

10、压缩机：变频压缩机，环保制冷剂；

11、冷凝风机：静音冷凝风机；

★12、噪声低于国家标准，声压级≤45dB（A）。有效容积≥620L；

13、不锈钢内胆；

★14、门体配置机械锁，选配电磁锁，电磁锁可以实现NFC打卡开锁和指纹开锁（选配）功能；

15、后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求；

★16、箱内≥7路温度传感器，主控传感器为高精度PT100；

17、箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关；

18、标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据≥10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。可选配圆盘温度记录仪；

★19、≥6个蘸塑搁架，≥6个内门；

★20、血筐：≥24个一体成型注塑血袋筐，标配血型标贴；

★21、标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。

医用低温冰箱参数

★1、温度范围-20℃～-40℃可调节，控温精度0.1℃；

★2、立式，箱内有效容积≥550L；
3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、门开报警、环温高报警等；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口等方式；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

★7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂≤150g；

9、采用碳氢高效节能压缩机；

10、25℃环温时，空箱耗电量应≤4KW/24h；

★11、设定-40℃，特性点温度均匀性±4℃以内；

★12、一体式手把门锁，可同时使用暗锁及挂锁；

★13、内外双层门设计，聚氨酯发泡外门+2个内门，外门2层密封；

14、保温层PU整体发泡，厚度≥70mm；

★15、内藏式蒸发器设计，金属内胆；

16、微电脑智能控制风机运行；

17、噪音≤45分贝；

18、具有平衡孔模块；

★19、≥2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

20、箱内大空间，搁架间距上下可调；

21、万向脚轮+底脚设计；

22、标配温度记录仪，实现温度数据的纸质保存，

23、可选配RS485接口或USB接口、打印机，实现数据的可追溯性。

其他要求：

★1、须配套提供一套智能冷链监测系统（约13个位点），满足血液存储对温度、湿度等环境因素严格要求，确保血液质量和安全。系统须具备智能监控、数据记录与分析、远程查看、远程报警等功能。

★2、智能冷链监测系统免费提供数据流量使用≥5年（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。

注：上述技术参数中标注“▲”属于核心产品，标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。每个产品“★”参数有1条负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。

