采购需求
一、采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	最高限额

（万元）
	备注

	1
	▲熏蒸治疗机（双头）局部
	2
	个
	6
	

	2
	康复床
	1
	张
	2
	

	3
	吞咽舌肌振动仪
	1
	个
	2
	

	4
	立式特定电磁波谱治疗器
	30
	台
	1.5
	

	5
	系列哑铃
	2
	套
	0.24
	

	6
	股四头肌训练椅
	2
	个
	0.5
	

	7
	上肢推举训练器
	2
	台
	1
	

	8
	言语训练卡片
	2
	套
	0.4
	

	9
	医用诊疗椅
	6
	台
	0.42
	

	10
	系列沙袋（绑式）
	2
	套
	0.24
	

	11
	平衡板
	1
	个
	0.05
	

	12
	重锤式手指肌力训练桌
	1
	个
	0.17
	

	13
	OT桌
	1
	张
	0.11
	

	14
	可调式磨砂板及附件
	1
	个
	0.1
	

	15
	体操棒与抛接球
	1
	套
	0.1
	

	16
	套圈
	2
	个
	0.1
	

	17
	肩抬举训练器
	1
	台
	0.08
	

	18
	穿衣板
	1
	套
	0.06
	

	19
	套彩盘
	1
	个
	0.05
	

	20
	木插板
	1
	个
	0.05
	

	21
	几何图形插板
	1
	个
	0.05
	

	22
	腕部功能训练器
	1
	套
	0.03
	

	23
	分指板
	3
	个
	0.03
	


二、技术需求

一、熏蒸治疗机（双头）局部

★1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

2、额定输入功率：≥2300W。

3、操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。

4、外形尺寸（长宽高）：800×650×1250mm，允差±50mm。

5、操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。

6、预加热时间：≤15min。

7、功率调节：≥6档。

8、喷头旋转灵活、无卡滞：水平旋转约360°，上下旋转约110°，横向调节约110°。

9、治疗时间：1～99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

10、预热温度：70～99℃可调。

★11、三通道散热系统，保证设备安全稳定。

12、加液总容量：≥6L。

★13、保证蒸汽量和温度条件下，自动控制废液排放。

14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）。

★15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度。

16、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

17、泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压档），第二路120kPa安全阀保护。

★18、吸水绑带设计，防止喷头滴水。

19、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

20、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

21、具有双重超温保护功能。

★22、采用304不锈钢材质的≥50目过滤装置。

★23、具备第二类医疗器械注册证。

二、康复床

1、额定输入功率：120VA。

2、控制方式：手柄点动控制。

3、床面离地高度：550mm，允差±50mm。

4、外形尺寸（长宽高）：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm。

5、桌面尺寸（长宽）：700×500mm，允差±20mm。

★6、床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°）。

7、脚踏板：上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°）。内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）。载重≥135kg。

8、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。

9、床面额定载荷：≥135kg。

★10、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，通过脚踏操作可实现四联动装置床面上升或下降。

11、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。

★12、电动推杆最大推力：≥8000N。

★13、具备第二类医疗器械注册证。

三、吞咽舌肌振动仪

1、外形尺寸约：直径27mm，长280mm（允差±10mm）。

2、工作频率：三档可调，40Hz、60Hz、80Hz。

3、强度调节：三档可调，低、中、高。

4、口腔刺激棒：

6mm口腔刺激棒：刺激头直径6mm,总长115mm（允差±10mm）。

8mm口腔刺激棒：刺激头直径8mm,总长120mm（允差±10mm）。

5、刺激头应不低于316不锈钢材质。

6、内置锂电池。

7、充电方式：无线充电。

8、智能关机：5分钟无操作自动关机。

9、续航时间：连续工作≥3h。

四、立式特定电磁波谱治疗器

1、适用治疗板直径：≥166mm。

2、功率：250VA。

3、支臂伸缩范围：0-78cm。

4、头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°。

5、波谱范围：2μm-25μm。

6、定时范围：0-60分钟。

7、工作寿命：加热盘、元素板、绝缘板有效使用寿命＞2000小时。

8、有倾倒自动断电功能。

9、具有通电和工作指示灯。

10、两路双通道电源开关。

11、≥3脚折叠脚架，不锈钢双轴承脚轮，带配重块。金属脚轮支撑，脚轮中≥2个带刹车功能。

12、治疗板与加热器之间使用的≥8mm厚的陶瓷绝缘板。

★13、具备第二类医疗器械注册证。

五、系列哑铃

1、规格(mm)约：500×500×1080。

1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件。

2、用途：进行肌力和医疗体操训练。

3、材质：型材、橡胶   结构形式：底座、脚轮、哑铃。

六、股四头肌训练椅

1、规格(mm)：1000×1000×1100，允差±100mm。座垫高度约（mm）：660。

2、扶手内侧宽度约(mm)：600  升降支架调节范围(mm)：0～130。

3、小腿垫调节范围（mm）：0～450  助力手柄调节范围（mm）：0～250。

4、小腿支架摆动角度：≥120°  座位额定载荷(kg)：≥135。

5、座位垫水平放置时额定载荷约(kg)：55 配重块质量(kg)：1.8  配重块数量：4块。

6、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。

7、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。

8、结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫。

9、具备第一类医疗器械备案凭证。

七、上肢推举训练器

1、规格约：780 mm×500 mm×490 mm～650 mm。

2、推拉范围（mm）：0～360。

3、底盘与底座板角度调节范围：30°～45°。

4、用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。

八、言语训练卡片

1、规格(mm)约：490×320×170，允差±30mm。

2、言语卡片1套。

3、小镜子1个。

4、小毛巾1个。

5、资料册（一套共五本）。

6、儿童早教机1个。

7、用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练。

8、材质：书本、塑料。

9、结构形式：言语卡片、小镜子、小毛巾、早教机。

九、医用诊疗椅

1、长宽高（mm）约：600X600X420～560可调。

2、升降机构和角度调节机构：升降轻便灵活，无噪音；角度调节灵活、可靠、调节自如。

3、椅面载荷≥135kG。

4、治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。

5、具备第一类医疗器械备案凭证。

十、系列沙袋（绑式）

1、沙袋规格数量：1.5kg，2.5kg，3.5k，各两件
              5kg，一件。

2、防漏设计。

3、规格约(mm)：630×380×710，允差±30mm。

4、用途：肌力训练、关节牵引。

十一、平衡板

1、规格约(mm)：900×700×90，允差±10mm。

2、最大承载质量≥135kg面板摆动角度约：-17°～+17°。

3、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡协调训练。

4、材质：多层板。

5、结构形式：平衡板。

6、具备第一类医疗器械备案凭证。

十二、重锤式手指肌力训练桌

1、规格(mm)：800×600×1100，允差±50mm。

2、重锤质量：100g、200g、300g、500g（四组）。

3、用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。

4、材质：多层板、不锈钢、型材、橡胶。

5、结构形式：支撑架、桌面、滑轮、配重块、手指套、尼龙绳。

十三、OT桌

1、桌面升架范围mm：600～850。

2、手柄转动力距mm：10。

3、桌面额定载荷≥50kg。

4、桌面尺寸（长×宽）约mm：1500×800。

5、外形尺寸（长×宽×高）约mm：1500×800×600～850。

6、用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。

十四、可调式磨砂板及附件

1、规格(mm)：1040×840×800，允差±40mm。

2、运动地板革面积约（mm）：970×770。

3、运动地板革厚度≥5mm。

4、沙磨板角度调节范围 0～45°。

5、附件品种和件数4个品种，各1件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具）。

6、用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。

十五、体操棒与抛接球

1、规格(mm)：400×400×1020 ，允差±20mm。

2、体操棒规格(mm)：Φ29×1000  体操棒数量：5个。

3、抛接球直径(mm)：不小于Φ250 抛接球数量：4个。

4、体操棒侧向可承受最大荷载(n)：100。

5、用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围。

6、提高肢体协调控制能力及平衡能力。

7、材质：多层板、实木及绒布组成。

8、结构形式：支撑架、训练棒、抛接球。

十六、套圈

1、规格(mm)：420×250×70，允差±20mm。

2、立杆直径约（mm）：25。

3、用途：训练患者眼—手协调功能。

4、材质：实木及多层板组成。

5、结构形式：底座、套圈。

十七、肩抬举训练器

1、支架角度调节数≥7。

2、木棒尺寸约mm：Φ29×920。

3、规格架(mm)：920×560×190，允差±10mm。

4、搁架角度可调，放在桌上使用。

5、用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。

十八、穿衣板

1、规格 (mm)：300×250×20，允差±5mm。

2、用途：通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力协调功能。

3、材质：多层板及彩色布组成。

4、结构形式：底座、训练。

十九、套彩盘

1、规格(mm)：790×170×730，允差±10mm。

2、立杆直径约（mm）：30。

3、用途：训练患者眼、手协调功能及感知／认识功能。

4、还可做改善上肢关节活动度的作业训练。

5、材质：实木及多层板组成。

6、结构形式：底座、彩盘。

二十、木插板

1、规格(mm)约：600×290×210~300。

2、插棒规格(mm)约：29×75、24×75、19×75。

3、数量：10、12、14。

4、用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能。

5、材质：实木及多层板组成。

6、结构形式：底座、木插棒。

二十一、几何图形插板

1、规格(mm)：300×225×20，允差±10mm。用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练。

2、材质：多层板。

3、结构形式：底座、训练块。

二十二、腕部功能训练器

1.规格(mm)约：430×230×100，允差±10mm。

2.用途：腕部肌肉及关节活动度训练。

3.材质：多层板及皮革组成。

4.结构形式：底座、训练附件。

二十三、分指板

1、规格尺寸约（长×宽×高mm），允差±10mm：

大225×225×30

中205×205×30

小190×190×30

三种规格各一个

2、用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

3、材质：实木及多层板组成。

4、结构形式：分指板。

注：1、上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。
2、本项目23项货物均设有单价最高限价，供应商所投每一种货物单价报价超过单价最高限价的，资格无效。
3、熏蒸治疗机（双头）局部为本项目核心产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算。若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定。


