采购需求
一、采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元/台）
	备注

	1
	内镜洗消系统
	1
	套
	12
	


二、技术参数
1、符合内镜自动清洗消毒机卫生要求（GB30689-2014)。

2、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案（响应文件中提供截图）。

3、适合于各种品牌、型号内窥镜的清洗和消毒需求，双缸设计，可同时处理2-4条内镜。

4、设备工作条件：水质纯水，压力0.2-0.5Mpa，流量：≥20L/min。

底部储液箱容量≥15L，洗消槽容量≥9L。酶液储存箱容量≥2.5L，酒精储存箱容量≥2.5L。

5、设备外形尺寸≥1200*700*900mm。

★6、具有全程故障报警功能、清洗酶液不足报警、酒精不足报警、内镜漏气报警、消毒液储液箱液位低报警、管道通畅测试功能等常规工作状态检测。

7、控制系统≥7英寸触摸液晶彩色操控系统，中文显示，控制界面与参数设置界面分开，防止误操作。既可独立单缸显示，又可双缸同时显示，双缸可同时或独立工作。

★8、泄漏测试：可根据不同内镜种类调节相应的测漏气压，可调节范围：0.018Mpa~0.026Mpa。当内镜检测出泄漏时，消毒机会提供声和光的报警信号。

★9、采用三通道清洗设计，在线监控，管道异常时报警提示，全过程灌流清洗保证管腔内部洗消彻底。旋转式喷淋装置及涡流冲洗功能，可以全方位对内镜外表面及槽盖进行冲洗，喷淋方式可按用户的需求每个步骤自行开启或关闭。

10、自身消毒功能：对洗消机所有腔体、管道、过滤装置和水槽及槽盖进行消毒。

★11、设备≥六种工作模式，至少包含标准模式、晨消模式、终末洗消模式、自身消毒模式及2种自定义洗消模式，满足临床不同洗消需求。

12、酶洗功能：根据酶液要求按比例自动添加，全过程恒温酶洗。

13、液位设置功能：根据浸泡要求设置高中低液位。

14、酒精干燥功能：自动进行酒精消毒并吹干，吹干时间0s-99min59s分钟，可自行调整。

15、具有消毒液循环使用次数记录功能，次数自动记录并在屏上显示，可检测消毒液的使用情况。

★16、具有追溯打印记录功能。

17、具备脚触式电动开关、面板控制开关两种开盖方式。槽盖为透明钢化玻璃材质，能观察清洗槽内内镜清洗全过程。

★18、设备配备0.2μm水处理器1只，保证洗消用水达到内镜清洗消毒规范的供水要求,菌落总数≤10CFU/100ml。

★19、冲洗、清洗、漂洗、终末漂洗工作冲洗次数可调，流动水清洗。清洗机有漂洗水排放装置，漂洗为流动水漂洗。

★20、内镜清洗机处理过程中所用气体使用的高效空气过滤洁净装置对≥0.2μm颗粒的滤除率为99.9%。（响应文件中提供检测报告或产品技术白皮书或宣传彩页等证明材料）

★21、满足以下内镜消毒效果检测评价：

（1）使用过氧乙酸、邻苯二甲醛消毒液，戊二醛消毒液、含氯消毒液的内镜洗消机进行内镜消毒模拟现场试验，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值为＞3.00。（响应文件中提供检测报告或产品技术白皮书或宣传彩页等证明材料）

（2）使用过氧乙酸、复合过氧乙酸消毒液的内镜洗消机进行内镜灭菌模拟现场实验，枯草杆菌黑色变种芽孢无菌生长。（响应文件中提供检测报告或产品技术白皮书或宣传彩页等证明材料）

（3）使用过氧乙酸消毒液的内镜洗消机进行内镜消毒模拟现场试验，对内镜管腔内的铜绿假单胞菌杀灭对数值为＞5.00。（响应文件中提供检测报告或产品技术白皮书或宣传彩页等证明材料）

（4）提供过氧乙酸、复合过氧乙酸消毒液经过消毒及灭菌程序合格后消毒液残留量为0的检验报告。（响应文件中提供检测报告或产品技术白皮书或宣传彩页等证明材料）

★22、清洗消毒机分为左右两个消毒缸，如果其中一个缸发生机件故障无法工作，另一个则不受影响能正常工作。（响应文件中提供检测报告或产品技术白皮书或宣传彩页等证明材料）

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。


