采购需求

一、采购清单：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价限价
	备注

	1
	腹膜透析机及配套设备
	1
	台
	80000元/台
	

	2
	一次性自动腹膜透析用管路
	4接头，穿刺头
	80
	套
	64.60元/套
	据实结算

	
	
	6接头，鲁尔头
	80
	套
	57.00元/套
	

	
	
	8接头，鲁尔头
	80
	套
	93.10元/套
	


注：本项目成交金额=97176.00元*成交费率。
二、技术参数：
腹膜透析机及配套设施参数

★1、系统原理：采用气压驱动的液体导流系统，无需称重；

2、治疗模式：适合所有APD治疗模式：CCPD/IPD、TPD、aAPD等；

★3、流量控制精度：±3%；

★4、目标精确度：±5ml；

5、透析液温度设定控制点：34、35、36、37、38、39℃；

6、透析液温度控制精度：±2℃；

★7、中文人机交互：≥7英寸LCD触摸屏，中文操作系统引导式文字、图片及语音提示；

★8、远程医疗：通过机器云管理平台（RPM），可实时在线监测（更新频率＜20s）、支持异常治疗数据的智能预警、治疗结果导出及中心数据综合管理；

9、智能检测设备接入功能：可支持血压计、体重计、血糖仪等体征检测设备的数据自动接入功能，数据自动上传远程平台，提供预警功能，便于临床一体化管理；

★10、适用的透析液：匹配市售的2L、3L和5L透析液；

11、安全：具有手控引流、空气监测自动排出、管路堵塞扭折智能判断、超温报警、断电保护等多种安全保护措施，提供24小时400免费技术支持服务；

12、单周期注入量范围：范围为50ml-3500ml，适合各种人群治疗，包括婴幼儿；

13、总治疗量范围：0.1L－80L；

14、总治疗时间：10min-99h；

★15、处方设置方式：具有智能处方卡管理，处方可通过RFID智能卡刷卡、远程下载以及本机修改等三种方式获取；

★16、配备腹膜透析专用治疗车。

1、配套耗材：一次性自动腹膜透析用管路，预估量240套/年，按需采购，据实结算。医用耗材须服从医院SPD模式管理（投标人报价时须考虑此项费用）。

★2其他要求：为保障治疗工作顺利开展须配套以下耗材及设施。
2.1腹膜透析机配套设备

	名称
	规格
	数量
	备注

	托盘称
	量程：1g~10kg
	1
	

	透析椅
	平躺及坐靠背体位可调
	1
	

	恒温箱
	调节范围：34~41℃、容积≥80L
	1
	

	不锈钢治疗车
	台面≥800*450mm
	1
	

	空气消毒机
	消毒量≥100m3/h
	1
	

	医疗抢救车
	台面≥800*500mm 五抽屉
	1
	


2.2所投标设备、耗材如存在数据对接，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容，接口费由中标人承担（报价时须考虑此项费用）。（响应文件中提供承诺函，格式自拟）
注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。


