采购需求
一、采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价最高限价
	备注

	1
	心电监护仪
	10
	台
	1万元/台
	


二、技术需求

1.外形结构：
1.1、便携一体式监护仪，集成附件收纳盒,可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

1.2、≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率≥800*600，≥8通道波形显示。

1.3、整机无风扇设计。

★1.4、安全规格：具备ECG,TEMP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

2.监测项目：

2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

★2.2、采用ECG多导同步分析技术，心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s等≥4种选择。

2.3、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析支持全类型病人，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，呼吸导联支持 I/II/Auto，体温测量范围0-50 ℃，精度: ± 0.1 ℃。

2.4、具备智能导联脱落监测功能。

2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等。

2.6、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围0.05%-20%。
2.7、采用抗干扰和弱灌注血氧技术，来源于SPO2的PR测量范围20bpm-254bpm。
2.8、通过国家III类注册，NIBP支持成人，小儿和新生儿病人群体监护。

★2.9、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式。
★2.10、成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg。
★2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等。

3.系统功能：

3.1、支持中/英文输入。

3.2、具有三级声光报警，参数报警级别可调。

3.3、具备报警集中设置功能。

3.4、具备血液动力学、药物计算功能。

3.5、支持≥1000小时趋势数据的存储与回顾功能。

3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式等≥5种工作模式。

3.7、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

3.8、具备网络通信功能，实现中央站的集中监护，支持同时它床观察≥10台它床监护仪。

3.9、支持监护仪系统日志的向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等。

整体要求：主机标配锂电池（工作时间≥4小时）、心电、血氧、体温和无创血压袖带（成人、儿童、新生儿）,打印模块等附件一套。
注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。


