- 采购需求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中耳分析仪 | 1 | 台 | 18 |  |

二、技术参数：

中耳分析仪

一、功能：

★1、面板尺寸≥10英寸操作，其中触摸屏≥7英寸，支持触摸按键双控操作模式

2、快速测试：可以生成≥2个由用户编程的快速测试，测试时间≤60s。

★3、探头手柄内置控制灯和开关，可直接进行测试、切换测试耳。

★4、可以连接电脑，使用“实时视图”功能，可以在计算机屏幕上看到正在进行的测试全景。

5、测试模式：

5.1、鼓室图测试。

5.2、声反射潜伏期测试

5.3、声反射衰减测试。

5.4、镫骨肌反射测试。

5.5、完整/穿孔咽鼓管功能测试。

5.6、自定义快速测试模式

二、参数：

1、★探测音：226Hz（85dB SPL）

678Hz（85dB SPL）；

800Hz（75dB SPL）；

1000Hz（75dB SPL）。

2、声导纳（声顺）测量容积范围：

2.1测量平面鼓室图为0.2cm3～5cm3；

2.2绝对容积范围0.0-3.0cc

3、鼓室图测试（自动、手动）：

3.1、最大测压范围：-600～+400 daPa；

3.2、蠕动泵加压速率：200daPa/s±50daPa/s

可选：15,50,100,200,300,400,600 daPa/s；

3.3、测试模式：声导纳（Y）、声纳（B）、 声导（G）；

4、同侧/对侧镫骨肌反射测试（自动、手动），声衰减测试（自动、手动），声反射潜伏期测试

5、咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）：

5.1、完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法；

5.2、穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法,测试时间和鼓室压范围可调。

6、刺激声频率和声强：声强步进值：5dB。

6.1、同侧：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz，50-110dB HL；

标配：6000Hz，BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声），无刺激，

6.2、 对侧: 500Hz，1000Hz，2000Hz， 4000Hz 50-110dBHL（插入式耳机）。

标配：250Hz，3000Hz，6000Hz，8000Hz，BBN，LPN，HPN，无刺激，最大声强120dB HL（头戴式耳机）及工作站。

★7、整机质保期≥3年

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。