# 采购需求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 16 | 台 | 6.8 |  |
| 2 | 注射泵 | 6 | 台 | 3 |  |
| 3 | ▲输注工作站 | 5 | 台 | 15 |  |
| 4 | 肠内营养泵 | 4 | 台 | 2 |  |
|  | 合计： |  |  | 26.8 |  |

二、技术需求：

输液泵

1、★显示：≥4英寸彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计。

2、屏幕显示内容（包括但不限于）：输液状态、无线图标、电源及静音指示图标、阻塞等级、实时压力显示、输液器品牌、报警显示、输液速度、预置量、输液累计量、剩余时间等。

3、输液器规格：输液器档位1-6档可选。

4、输液速度：流速范围：1ml/h～1100ml/h，可按1ml/h递增或递减。

5、★流速误差：±5%（普通输液器），泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

6、预置量范围：1ml~9999ml，以1ml递增或递减。

7、具有快排/快输功能。

8、具有保持静脉开放（KVO）速度功能。

9、气泡灵敏度：输液器中的气泡＞40μL，用声音文字发光报警提示。

10、阻塞灵敏度三档可选：1档0.06MPa～0.1MPa，2档0.1MPa～0.14MPa，三档0.14MPa～0.18MPa。

11、报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警等。

12、报警优先级具有高、中、低三级，高优先级：阻塞报警、气泡报警、开门报警、速度异常报警、标配电池耗尽报警；中级报警：输液完成；低级报警：欠压报警、遗忘操作报警。

13、其他功能：

①具有输液累计量显示和累计量清零功能；

②具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能；

③具有快排、快输功能：停止状态下双击快排键为快排功能，用于排除管路中的气泡；启动状态下双击快排键为快输功能，用于对患者的快速输液；

④★具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式；

⑥具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动；

⑦具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检；

⑧具有记忆功能；

⑨动态压力指示功能：在输液过程中可以动态实时显示当前压力值的变化。

14、安全分类：Ⅱ类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3。

15、标配内部电池，工作时间：充电完成后，在 25ml/h 流速下连续工作≥ 3 小时。

注射泵

1、双通道一体机，显示屏≥3英寸。

2、★双操作输入模式：按键和穿梭键。

3、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。

4、注射器规格：自动识别10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器，支持≥ 2 种可定义注射器。

5、流速范围：10mL注射器：0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器：0.1mL/h~1600mL/h。

6、速度增量：＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

7、流速误差：±2%（注射器误差≤1%）。

8、★预置量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

9、丸剂量范围 1mL~5mL；可按 0.1mL 递增或递减。

10、阻塞档位：三档可选择。

11、保持静脉开放（KVO）速度： 速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；KVO流速误差≤±5%。

12、报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警。

13、其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、呼叫报警功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式。

14、电池工作时间：标配内部电池，充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作≥8小时、双通道可连续工作≥5小时。

15、安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行。

输注工作站

（一）、输液信息采集系统：

1、★ 输注工作站中箱体≥3.5寸超大全彩触摸屏操作。

2、支持双CPU结构，提供标准的HL7通信协议，接口支持网络接口、USB接口、滴数传感器接口、护士呼叫接口，通过有线连接升级版本，USB口导入、导出数据。具有无线接口和有线接口（网口），支持有线、无线（WIFI）传输。

3、具有指纹或密码解锁功能。

4、内置数据存储器，自动存储历史记录≥10000条。

5、支持级联操作功能，通过工作站设置通道内静脉用泵，插槽内无泵，不影响级联设置，级联设置模式：循环级联、物理顺序级联、任意顺序级联。

6、具备药物库功能，可自由设置、选择输液的药物。

7、具备压力单位选择功能和报警音量调节功能，压力报警可选择4个单位，压力报警≥8档。

8、工作站可以由箱体集中管理操作模式，通道数量≥6通道（1台输液泵、5台注射泵），同时在不关闭工作站总电源状态下，插槽中其它静脉用泵可自由转移，不影响其它单泵的正常工作。

（二）、注射泵：

1、具备速度模式、微量模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、级联模式等多种工作模式。

2、自动识别注射器规格: 5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL，支持≥2种可定义注射器。

3、注射速度设定范围：5mL注射器：0.10～100 mL/h；10mL注射器：0.10～300 mL/h；20mL注射器：0.10～600 mL/h；30mL注射器： 0.10～800 mL/h；50/60mL注射器：0.10～1500 mL/h。

4、★预置量设定范围: 0.10～99999.99mL，最小以0.01mL步进。

5、注射精度：≤±2%。

6、时间设定范围：00:00:01～99:59:59（h：m：s），最小以1s步进。

7、★体重模式：体重0.1～300.0kg；药量：0.1～99999.99ml；液量：0.10～99999.99ml；剂量流速：0.01～9999.99ml/h；剂量单位：ng/kg/min、ug/kg/min、mg/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/h、mg/kg/h 、IU/kg/min、IU/kg/h、EU/kg/min、EU/kg/h。

8、★阻塞压力：≥12档阻塞压力，20kPa～130kPa，步进值10 kPa，压力单位可选择：kPa、mmHg、 bar、psi。

9、基本功能：动态压力监测、压力自动释放功能、KVO功能（保持静脉开放）、按键锁功能、待机功能、历史记录功能、药物库功能、无线功能（选配）、开机自检功能、记忆功能、在线滴定功能、防虹吸功能(防重力自由流)功能、报警音量可设置、背光亮度设置。

10、声光报警功能：阻塞报警、电池欠压、电池耗尽、操作遗忘、电机异常、将近完成、注射完成、安装错误、注射器脱落、电池缺失提示、交流掉电提示。

11、标配内置电池，工作性能：充电完成后，连续工作≥10小时。

（三）、输液泵技术参数

1、输液速度设定范围：0.1ml/h～2000ml/h，可调。流速步进：0.10～99.99mL/h 步进为0.01mL/h；100.0～999.9mL/h 步进为0.1mL/h；1000～2000mL/h 步进为1mL/h。

2、输注精度：±5%

3、滴速误差：±5%

4、输液量设定范围：0.10～9999.99ml，最小以0.01ml变化。

5、丸剂量：流速范围：50～2000ml/h，丸剂量流速误差：±5%；

6、保持静脉开放（KVO）速度：支持自动KVO打开或关闭；KVO速度设定范围：0.1～10.0 mL/h。

7、输液泵时间范围：00:00:01～99:59:59，最小以1s步进。

8、快排与快注功能：流速范围：100～2000ml/h,流速步进：最小以1ml/h变化。流速误差：±5%。支持手动快进、自动快进。

9、所有输液泵均要求具备速度模式、微量模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、滴数模式、级联模式等多种工作模式。

10、★双重气泡探测：气泡大小设定范围40～800uL，步进值20uL,≥70档可调，气泡报警精度±15uL或者±20%，取大者。当单个气泡达到设定值,应触发报警。

11、阻塞压力报警阈值：可以分为12档，20kPa～130kPa，步进值10 kPa，压力单位可选择：kPa、mmHg、 bar、psi。

12、基本功能：动态压力监测、按键锁功能、待机功能、历史记录功能、药物库功能、无线功能（选配）、开机自检功能、记忆功能、在线滴定功能、防虹吸功能(防重力自由流)功能、报警音量可设置：1～8级 步进1；背光亮度设置：1～8级 步进1；系统语言：可设置中文、英文等语言、夜间模式、运行时显示功能

13、声光报警功能：

气泡报警、阻塞报警、开门报警、电池欠压、电池耗尽、操作遗忘、将近完成、输液完成、滴数异常、电池缺失提示、交流掉电提示。

14、标配内部电池，工作性能：充电完成后，连续工作≥10小时。

营养泵

1、★屏幕≥5英寸触摸屏。

2、★工作模式：连续模式、间歇模式、脉冲模式、时间模式、科学喂养模式。

3、★速度范围：1mL/h~2000mL/h，最小以0.1 mL/h变化；最大速度可配置，范围:400~1800 mL/h。

4、预置量：0mL~20000 mL，最小以0.1 mL/h变化。

5、速度误差：±5%

6、快排、快输：

速度：100mL/h~2000mL/h，最小以1mL/h变化。快输量：1mL~100mL，最小以1mL变化。

快排、快输精度：±15%。

7、★反抽、冲洗功能：

速度：100mL/h~2000mL/h，最小以1mL/h变化。

反抽、冲洗量：1mL~1000mL，最小以1mL变化。可选择打开或关闭脉冲冲洗方式，打开时以脉冲模式冲洗，关闭时以连续模式冲洗。

8、KTO功能：KTO速度：1mL/h~10mL/h，最小以0.1mL/h变化。当运行速度大于KTO速度时，完成报警或间歇等待的同时转为KTO速度运行；当运行速度小于KTO速度时，完成只发出报警，速度不变，以保持管路的畅通。

9、★加热功能：加热温度：30℃~40℃。

10、阻塞等级：阻塞档位低、中、高三档可调整。对应的产生阻塞报警压力范围为：

低：10~60Kpa，中：30~80Kpa，高：50~100Kpa

11、报警功能：阻塞报警、完成报警、空瓶报警、管路错误报警、欠压报警、电池耗尽报警、操作遗忘报警、速度异常报警、硬件故障报警、超温报警、加热异常报警、开门报警等。

12、其他功能：语音提醒，交流直流自动切换，系统休眠，记忆配置，历史记录，静音，参数范围限制，模式锁定，胰岛提示，常用营养液容量选择，交流掉电提示，无线监护（选配），音量等级，背光，时间设置，键盘锁，语言设置，系统维护，开机自检。

13、标配内置电池，在 25mL/h 流速下连续工作≥ 3.5 小时。

14、★需开放耗材，兼容市场通用营养管路。

注：采购需求中带▲的，为本次采购的核心产品；上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。

以上采购设备整体质保≥5年，否则视为无效响应。