采购需求
一、采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	多参数监护仪
	4
	台

	2
	呼末EtCO2监测模块
	2
	套

	3
	肌松模块NMT
	1
	套

	4
	麻醉深度ESI模块
	1
	套

	5
	转运模块
	1
	套


二、技术需求

1.模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，整机采用无风扇设计。

2.监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性。

★3.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。

5.ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

6.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析。

7.≥4通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，可在机器界面内选择多导同步分析模式。

★8.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm。

9.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

10.NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。

11.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

12.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测和波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。

13.有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50～360mmHg。

14.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 。

15.标配旁流EtCO2监测模块，支持升级主流、微流EtCO2监测模块。

16.支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看。

17.支持升级脑电麻醉深度指数ESI模块、神经肌肉传导NMT模块。

★18.支持升级PiCCO技术监测功能模块。

19.支持升级RM呼吸力学模块。

★20.支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。

21.支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量。

22.具有图形化报警指示功能。

23.具有血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。

24.支持升级血流动力学软件工具。

25.工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

★26.支持与除颤监护仪，遥测，输注泵站、呼吸机混合联通至中心监护系统，支持与科室监护仪高端血流动力学模块互通互用。

★27.整体要求：整体要求：主机4台、基本功能模块（含有创压）3套、呼末EtCO2监测模块2套，肌松模块NMT1套、麻醉深度ESI模块1套，转运模块1套（含有创压功能，具备独立操作显示屏≥5.5英寸，供电时间≥4小时，满足转运监护监测使用）。主机及插件模块质保期≥3年。
注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。


