眩晕症诊疗系统

★一、适用于良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗,适用于部分前庭外周性疾病的辅助诊断及治疗。

二、产品构成技术要求：

1、主轴、辅轴：主轴和辅轴 2 个转动轴处于垂直方向，可同时两轴三维转动。

2、转动角度、转速、加速度可调。

3、患者座椅：具有液压式自动控制安全杠， ≥9 道航空插扣式安全带， 分别固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿。

4、视频眼罩：

★4.1、具备≥2 个红外视频摄像头，可左右眼视频摄取，无需翻转使用。

4.2、内置固视抑制灯，自动定标，可作自发眼震、固视抑制检查。

4.3、数据信号：采用有线传输。

三、功能要求：

1、具备头位转换器：头位直立/前倾≥30 ゜可自动转换调整，用于前庭功能检测。

2、前庭功能检测：包括转椅急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验。

3、前庭康复：能够对晕动症的诊断和治疗，对前庭功能的康复训练，具有方案支持。

四、软件：

★1、具备双侧前庭功能分析试验的诊疗应用软件。

2、预装≥40个诊断、治疗、检查方案。

3、具有用户自开发诊疗方案功能。

4、具备眼震数据计算分析研判。

5、转椅急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验可分析相位、增益、对称性等数据和图形，具有方案支持。

6、诊断、治疗、检查的全部过程包括：患者基本信息、采用的运动模式、原始数据、视频、眼震曲线均可存档、调研回放、备份。

7、运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示。

五、描记研判：

★1、具备眼震研判功能：可自动数值计算、分析、研判眼震的慢相速度、快相速度、方向、数量、频率，时间常数。可分析相位、增益及对比数据，可显示、打印对比图及各项数据、结论。

2、可分析水平及垂直眼震，可辨别分析旋转型眼震。眼震分析显示标度可调整。

3、眼震曲线描记可回放，分析结果、图形均可打印。

4、眼震慢相速度分辨率：≤0.1 度/秒。线性误差≤5%。

5、眼震曲线的显示比例可以任意调整，眼震分析显示标度可调整。

6、眼部视频、眼震曲线、体位曲线、半规管耳蜗位置图、座椅体位图同步显示。

六、运动控制：

1、角度模式：控制转椅转动一定角度，方向、角度、时间、加减速度均可数字输入控制。

2、速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、加减速度均可数字输入控制。

3、正旋摆动模式：方向、角度、振幅、次数、摆动时间、摆动频率、加减速度均可数字输入控制。

七、安全应急装置：

1、指示灯：≥3个指示灯。

★2、具备急停自动感应触发开关，可使设备立即停止转动。

3、主轴自锁功能。

4、安全杠手动按钮。

5、主辅回位自动和手动开关。

八、供电要求：

具备 UPS 不间断电源对整机供电，整机（主机和工作站）工作供电时间≥30 分钟。

九、安装条件：

无特殊场地和用电要求，无需改电常规用电即可。无放射防护、无排污要求。

★十、相关配置：

1、主机一台；

2、控制台 1 台；

3、微型计算机 1 台：CPU 不低于 i5-12400、内存≥16G、系统硬盘≥256G（固态）、存储硬盘≥1T（固态）、预安装操作系统并包含最新版应用软件，后期应用软件可免费升级；

4、激光打印机 1 台 ；

5、≥23 英寸液晶显示器 2 台；

6、不间断电源 1 台；

7、儿童座椅 1 台；

8、坐垫 2 个；

9、眼罩 1 部：配眼罩海绵 100 个

10、头垫海绵 50 个；头枕5 个

11、配备眼震甩头；

★十一、整机质保≥5年