采购需求
一、采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	最高限价（万元/台）

	1
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	1
	台
	15


二、技术需求

★1.灭菌器容积≥180L。

2.腔体深度尺寸≥100cm，矩形柜体，腔体材质采用铝材，厚度≥16mm。

3.腔体温度控制探头精度高，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度。

4.门板材质采用铝合金，厚度≥20mm。

★5.采用顶杆驱动式电动升降门，具有脚踏开门功能。

6.门板温度维持在50±2℃，门板温度控制探头数量≥1，分辨率为0.1℃。

7.具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

8.采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。

★9.采用卡匣式加注，每个卡匣至少12个胶囊，单个胶囊灌装量≥5ml。

10.具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。

11.产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

★12.整机设计寿命≥10年。

13.产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。

14.产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。

★15、控制系统：PLC控制系统。

16.显示屏为≥5英寸彩色触摸屏。

★17.采用微型热敏打印机，非针式打印机，打印记录保存5年以上。

★18.全循环过氧化氢作用时间：过氧化氢最大作用时间≥10min。

★19.根据《GB27955-2020过氧化氢气体等离子体低温灭菌器卫生要求》要求，至少具有快速循环、管腔循环或全循环和软镜循环的灭菌程序。

20.灭菌后对金属器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀。

21.具有倒计时显示功能。

★22.打印记录内容：采用微型热敏打印机，仅需定期更换打印纸，无其他相关耗材。能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力、温度、过氧化氢浓度、阶段时间等信息。

★24.灭菌能力指标：聚四氟乙烯管腔，直径1mm,长度2000mm；不锈钢管腔，直径1mm,长度500mm，提供专业检测机构有效期内的灭菌效果检测报告。

25.观察窗防紫外线设计。

26.灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害；

★27.灭菌后的聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量＜0.003mg/cm2，不锈钢管腔中过氧化氢残留量＜0.01mg/cm2。

★三、整体要求

1、质保期内免费维修设备，免费更换配件包括易损件、滤芯、泵油等；

2、所投标设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容，接口费由中标人承担（响应文件中提供承诺函，格式自拟）；

3、试运行（3个月）至验收前配套耗材由成交供应商提供。

4.供应商在响应文件中对配套耗材单独报价（包含规格、厂家、资质信息附后）。

	产品名称
	规格
	厂家
	单位
	最高限价

(元)
	报价(元)

	低温等离子灭菌器卡匣
	5ml
	
	个
	15
	

	低温等离子体灭菌1小时
极速生物指示剂
	极速1小时
	
	支
	48
	


5、标配配套材料，清单如下：

	序号
	名称   
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	篮筐
	2个

	3
	真空泵油
	2升

	4
	漏斗
	1个

	5
	过氧化氢卡匣
	5件

	6
	打印纸  
	1卷

	7
	低温等离子体灭菌器耗材配送包
	1件

	8
	滤芯
	1个

	9
	过氧化氢气体过滤器
	1个


注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。



