采购需求
一、采购清单：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元/台）
	备注

	1
	医用控温仪
	2
	台
	2.5
	

	2
	血液灌流机
	1
	台
	8
	

	3
	▲吊塔
	3
	台
	3.1
	


二、技术参数：
医用控温仪
1、具有降温和升温双重功能。

2、输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

3、支持体腔、体表温度测量。

4、体温测量范围：0.1℃~49.9℃，分辨率为0.1℃

★5、体温测量精度：在28.0~43.0℃范围内±0.2℃。

6、水温测量范围：0.1℃~49.9℃，分辨率为0.1℃。

★7、水温测量精度：在 28.0~43.0℃范围内，±0.1℃。

8、水温控制范围：4℃~40.8℃。

★9、水温控制精度：±0.3℃。

10、支持水温实时动态显示。

11、有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量≥6L。

★12、空载升温速率：循环液体变化区间在 30~38℃时，升温速率应≥6.3℃/min。

13、空载降温速率：循环液体变化区间在 25~17℃时，降温速率应≥1.7℃/min。

★14、将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。

15、关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。

16、水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计。

17、水毯表面均匀性≤1℃。

18、固化程序：内置10个常用固化程序, 支持自定义。

19、趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示。

20、≥200小时温度趋势存储与回顾。

21、≥200条报警事件回顾。

22、≥4.0英寸LCD液晶显示屏。

23、具备掉电存储功能。

24、具备掉探头脱落报警。

25、具有四重温度保护功能（2路软件保护，2路硬件保护）。

血液灌流机

1、适用管路内径为φ8mm和φ6mm的标准泵管。

★2、血泵流量调节范围
9mL～450mL/min（φ8mm）；6mL～300mL/min（φ6mm）。

★3、泵预置量：最大可达99999mL。

4、肝素泵流量调节范围：0～10mL/h，肝素泵流量精度：±5 % 。

5、动脉压：压力显示/报警范围（－20kPa～＋38kPa）。

6、静脉压：报警限设置范围（－18kPa～＋40kPa）。

7、血液保温器加热范围：36～41℃，显示精度±0.1℃。

8、安全监测参数：


8.1气泡报警：超声波气泡探测，识别0.2ml气泡，稳定，可靠，精度高。

8.2液位报警。

8.3压力报警：静脉压上下限报警。

8.4泵盖报警：打开泵盖，血泵自动报警，防止管路卷入血泵中。

8.5肝素推注完报警。

8.6肝素阻塞报警。

8.7环境温度低报警。

★8.8机内温度高报警。

★8.9加热器超温报警。

8.10电源供电中断报警。

吊塔

★1、吊塔采用铝合金型材，抗拉伸强度≥270N/mm2。

★2、吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处≥10mm，最厚处≥16mm。

★3、吊塔承载最大工作承重时，箱体倾斜角度≤0.3°。

4、表面采用环保抑菌粉末，可抑制抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率＞99.9%。

★5、箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成。

6、吊塔箱体可旋转角度≥345度。吊塔基础架负载10000N▪m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°。

★7、气体终端插拔次数≥80000次，且通过盐雾试验后外观无红锈现象。

8、安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

9、采用气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。

10、吊臂工作承重≥200KG，通过4倍工作承重800KG的测试。

★吊塔托盘在2倍工作承重负载下，负载面偏移角度≤2°（提供具有CNAS或CMA资质的机构出具的第三方检测报告）。

吊塔防尘等级达到IP30或以上；防火等级要求达到UL94-V0。

11、吊塔最低配置要求：

11.1 双旋转臂：旋转半径≥1.5米。

11.2 吊头或吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。

11.3 仪器平台2层（带抽屉1个）。

11.4 德标气体终端4个：氧气2个、空气1个、负压吸引1个。

11.5 220V/10A国标五插电源插座8个，等电位端子2个，六类网络接口2个。

11.6 网篮1个。

★整体要求：所有产品质保期≥3年，质保期内免费维修保养（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。

注：1、吊塔为本项目核心产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后报价最低的同品牌投标供应商获得成交供应商推荐资格。
2、上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。


