- 采购需求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏临时起搏器 | 1 | 台 | 10 |  |

二、技术参数：

心脏临时起搏器

一、分析、测量功能

★1、P/R 波测量：0.5~20.0mV，连续自动更新

★2、阻抗测量：200~4000Ω，连续自动更新

二、起搏分析输出

1、同步起搏：SSI

2、非同步起搏：SOO

3、快速心房起搏

4、紧急起搏

三、技术参数

1、起搏频率：30~200 ppm

2、感知灵敏度：0.5~20.0mV

3、脉冲幅度：0.1~10.0V

4、脉冲宽度：0.06~2.0ms

★5、恒压脉冲波形

6、快速心房起搏频率：30~1000 ppm

四、保护功能

1、开机系统自检

2、电除颤保护

3、静电保护

4、噪声反转

5、奔放保护

五、屏幕显示

1、指示灯：起搏、感知、电源指示灯

★2、腔内心电图（EGM）：包括起搏/感知事件标记和事件间期

★3、屏幕尺寸：≥2.7英寸

4、电池使用时间：≥15天

5、内置备用电池使用时间：≥70秒

★六、整体要求

1、整机质保期≥3年；

2、所投标设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容，接口费由中标人承担。（报价时须考虑此项费用）；

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。