采购需求
一、采购清单：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元/台）
	备注

	1
	肺功能测试仪
	1
	台
	29.90
	


二、技术参数：
1.模块与功能

★（1）常规肺通气模块：

1.1测量参数：用力肺活量：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV1、V backextrapol.in、PEF、FEF25（MEF75）、FEF50（MEF50）、FEF75（MEF25）、FEF25/75（MMEF25/75）、MEF、PIF、FIF50、MIF、FET、FEF200-1200、T backextrapol.ex、T backextrapol.in；慢肺活量：VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV 、TIN、TEX、TTOT、BF；最大分钟通气量：VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV。

★1.2传感器类型：双向金属筛网压差式传感器。

1.3传感器流量测量范围：0-16L/s、±5%或±0.17L/s，取大者，流量测量范围内气流阻力≤0.15kPa/（L/s）。

1.4传感器手柄具有电加热功能，防止水汽凝结。

1.5容量测量范围：0～20L；容量精确范围：-0.3%～1.2%或者±0.05L，取其大者；分辨率：0.01L。

1.6线性度：±4%。

1.7舒张试验：可进行支气管舒张试验，药物试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定等。

1.8质量控制：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、U、F，受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确。

1.9标定功能：具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。

1.10流速传感器头部配套发货共3个，供用户替换使用。

1.11流速传感器头部（含传感器筛网）使用年限不低于5年。

1.12流速传感器头部必须可徒手拆卸浸泡消毒，防止交叉感染。

★1.13肺通气模块手柄具有屏幕显示及语音提示功能（响应文件中提供产品注册说明书证明）。

（2）肺弥散、残气检测模块：适用于患者进行一口气弥散残气测试。

2.1测量参数：RV、TLC、FRC、DLCO、VA、KCO（DLCO/VA）。

★2.2使用He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合气体作为弥散残气的测试气体。

★2.3 CO传感器为电化学传感器。

2.4 CO传感器测量范围：0%-0.300%；精确范围：±0.3%；He传感器测量范围：0-9.5%；精确范围：±0.3%。

2.5管道/阻断阀死腔：＜250mL。

2.6阻断阀敏感性：<5cmH2O @6L/s流量。

2.7肺弥散模块的四通阀、阻断阀在5年内免费更换。

2.8使用肺弥散模块时，预热时间不超过20分钟。

2.9弥散测试过程气流阻力：≤1.2cmH2O/（L/s））@6L/s流量。

2.10自动监测口腔压，避免漏气对弥散测试的影响。

★（3） 支气管药物激发试验模块：

3.1测量参数：PD、PC、PD20、PC20。

3.2配备给药装置支持自动给药功能，肺功能主机控制雾化器给药，确保药物颗粒大小在 1～5um 之间，须带有自动报警装置，在 FEV1下降 20%时即停止给药（即 PD20 或 PC20），使病人检测无安全隐患。

雾化器类型：压缩式空气雾化器，流量：≥7 L/min，工作压力： 0.7-1.1bar。

3.3激发试验模块具备多种安全测试方法可选；

★（4）呼吸压力测试模块：

4.1评估参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。

4.2压力测量范围：±20kPa；精确范围：±2%或者±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kPa。

4.3检测过程激励式动画操作界面。

4.4具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练结果可生成相应报告。

4.5可单独生成呼吸肌力测试报告。

★（5）脉冲震荡模块：

5.1 脉冲振荡法 IOS 测试法测试气道阻力，受试者只需自主呼吸即可测试。

5.2 通过测定气道阻力能区分大、小气道的阻力，提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示。

5.3 测量参数：Z5、R5、R20、X5、Fres、R5-R20、AX。

5.4 压力范围：±2kPa；精确范围：±2%；分辨率：0.001kPa。

★2.配置要求：

（1）常规肺通气模块；

（2）肺残气弥散模块；

（3）激发试验模块；

（4）脉冲震荡模块；

（5）呼吸压力模块；

（6）环境模块；

（7）标配3套≥3L定标桶，定标桶与所提供的设备配套；

（8）电脑（含23.8英寸显示器）：性能不低于I5 CPU 、16G DDR4内存、1TB SSD硬盘、配有 PCI-E采集卡；

（9）彩色打印机；

（10）电源装置（UPS 须连续供电≥60分钟）；

（11）台车；

（12）电脑端软件和附件。

（13）标配2套混合气瓶体。
3.系统及数据连接

（1）传输连接：USB/RS232数据线传输。

（2）系统连接：配备肺功能测试系统软件，包括：电脑端软件；支持电脑端测试数据上存至服务器端保存。

（3）可升级对接呼吸康复管理系统，通过云平台或其他网络连接方式实现数据联通，数据可实时上传至呼吸康复管理系统。

★（4）可与本院信息化系统互联互通，费用包含在投标总价中。

4.软件要求

（1）中文操作系统，配有训练程序和演示程序，以便于医生操作和病人配合。

（2）病人数据库管理系统，可管理以万计的病人数据。

（3）具备受检者数据管理。

（4）具备以图表方式重现数据。

（5）具备测试期间实时数据显示。

（6）具备实时显示检测期间的 FVC、SVC、MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在 FVC 中显示、可自动分析检测结果。

（7）支持中国人预计值，预计值与实测值的自动比较，中文资料输入与中文报告输出等。

★5.相关耗材：

一次性呼吸肺功能仪过滤器（或嘴）耗材需开放通用。

免费配备一次性带过滤网咬嘴300个（报价时须考虑此项费用）。

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。



