三、采购需求
氩气刀、冷冻治疗仪采购需求

一、采购清单：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元/台）
	备注

	1
	氩气刀
	1
	张
	23
	

	2
	冷冻治疗仪
	1
	台
	40
	


二、技术参数：
氩气刀

一、技术参数要求：

★1、高频电、氩气一体化设计

★2、工作频率：≥450KHz，最大输出功率≥300W。

3、具有专用的电外科治疗模块，可满足各科手术要求。

3.1、电切：纯切1、混切1最大输出功率≥300W，负载≥500Ω

3.2、单极电凝：最大输出功率为≥120W，负载≥500Ω

3.3、双极电凝：最大输出功率为≥100W，负载≥100Ω

★4、具有专用呼吸内镜治疗模块：内镜切1、内镜切2分别具有4种强度，4种效果可调。

具有氩气输出模块:

氩束凝最大输出功率≥120W，负载≥500Ω；

氩气流量0.1-12L/min可调，0.1L/min步进。

★6、设备须采用三闭环（输出功率、电压、电流）传感器控制电路系统，精确控制输出功率。

★7、采用≥7英寸液晶显示屏。

★8、呼吸内镜治疗一键式选择，内镜切1、内镜切2用于息肉圈套、腺瘤摘除、止血灭活等治疗，智能控制输出功率大小，精细切割。

9、步进方式：0-50W时，以1W步进；大于50W，以5W步进。

10、氩气高频电刀电磁兼容，II组B类  全浮地形式输出，CF型设备。

11、采用三联脚踏分别控制电切、电凝、氩束凝/双极电凝，可自动转换方便操作者使用。

★12、具备单极切凝扩展功能，可扩展出≥3个单极接口。
13、设备采用先进变压器加栅极隔离模块驱动功放电路。

14、单、双中性极板检测功能，极板故障时，发出报警并停止输出。

15、具备语音报警提示。

★16、具备电火花控制技术，检测组织负载反馈以及火花大小实时调整内镜下切割速度，减少组织的出血。

17、具有双反馈回路总的功率控制，输出功率稳定可靠。

★18、具有音量调节功能和亮度调节功能。

19、具有氩气冲洗功能，有效提高氩气激发距离，防止氩束电极阻塞。

20、低频漏电流(正常状态)：对地漏电流：≤0.5mA；外壳漏电流：≤0.1mA

患者漏电流：≤0.01mA; 高频漏电流：≤150mA。

21、氩气流量自动控制，流量自动补偿，氩气压力不足时发出声光报警并停止输出。

★22、具备与设备配套的重复使用和一次性使用两种氩气软电极。

★23、配套耗材报齐规格和价格，不得超过平台限价。

二、产品配置要求：

主 机 1台

氩气软电极 ≥2 件（支气管）

高频连接电缆 ≥2 条

高频电刀 ≥2 把

内镜下高频热活检钳 ≥2 把

一次性使用可监测中性电极 ≥ 10片

中性电极连接电缆 ≥2根

脚踏开关 1只

氩气减压阀 1个

气管 ≥1根

氩气专用钢瓶 ≥2个

专用推车 1辆

冷冻治疗仪

一、设备用途：用于气管镜下气道内良、恶性病变的冷冻治疗。

二、技术参数要求：

★1.主机具有冷冻温度和冷冻时间显示功能。

2.主机内置智能气体稳压装置，无需人工调整压力。一键开机，主机探针接口具有安插到位安全识别提示功能，即插即用。

★3.可配置硬质气管镜下用冷冻探针，直径≤2.8mm,长度≥550㎜，可监测显示实时冷冻温度。

★4.配置两种以上规格的气管镜（管鞘），至少包含以下规格：

4.1工作长度283mm，直径11.7mm;

4.2工作长度385mm,直径14mm。

4.3气管镜（管鞘）为一体设计不可拆卸，分别有操作通道口、呼吸机连接口、麻醉机连接口满足手术的使用。
配置异物3把与硬镜匹配使用

5.1花生钳φ≤3.2mm，长度≥500mm（双开口，通用型，取支架取异物）；

5.2鳄口钳φ≤4.0mm，长度≥500mm（单开口，支架抓取用）；

5.3三爪钳φ≤3.0mm，长度≥520mm（取圆形异物用）。

★6.配置一根可重复使用探针（φ≤1.0mm）用于冷冻肺活检。

7.探针降温时间＜4s。

8.冷冻回温时间＜5s。

★9.多种直径软管冷冻探针可选择，包括但不限于以下规格：1.0mm,1.35mm,1.8mm，2.0mm，2.2mm，2.4mm,2.6mm,2.8mm。

★10.软管探针组件采用分体式设计

★11.所有规格型号探针均可重复使用，反复消毒灭菌使用≥200次，冷冻探针可承受≥3种消毒灭菌方式。

12.配备两个10升钢瓶，交替使用。

13.制冷剂二氧化碳(CO2)。

14.探头温度-40℃至-88℃范围内。

15.主机具有时间定时功能，设置冷冻定时，并显示冷冻时间，当冷冻到达设定冷冻时间时治疗机报警提示。

16.主机具有自动压力显示。

17.接地电阻≤100mΩ。

18.输入功率≤120VA。

★19.主机使用期限≥10年。

20.工作压力5MPa±0.2MPa，冷冻系统能承受≥14MPa过载压力。

21.对地漏电流≤5mA。

22.适用部件 BF型。

23.脚踏开关医用防爆、防水。

24.设备使用后脚踏开关可应用于排空管路余气功能。

25.牵引力，冷冻探针应能够粘连提升最小60g的负载并最少保持45s。

26.高压软管能耐受14MPa以上的气体压力。

三、产品配置要求

1.冷冻手术治疗机主机1台

2.软管探针手柄1把

3.软管探针 直径1.8mm，2根

4.软管探针 直径2.4mm，1根

5.软管探针 直径1.0mm，1根

6.硬质气管镜管鞘工作长度：283mm，直径：11.7mm 1根；

7.硬质气管镜管鞘工作长度：385mm，直径：14mm 1根；

8.异物花生钳3.2*500mm、1把

9.异物鳄口钳4.0*500mm、1把

10.异物三爪钳3.0*520mm、1把 

11.钢瓶2个

注：标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。

