采购需求

一、货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | ▲救护车为本项目核心产品 |
| 关键性指标项2条 | █ | 不满足该指标项投标无效 |
| 重要指标项17条 | ● | 评分项 |
| 一般指标项21条 | ★ | 评分项 |
| 无标识项60条 |  | 自四、技术参数起算（不含标题），≥5项未响应或负偏离，按无效投标处理。 |

- 二、整体要求：

█1、本项目采用总价包干，报价包括采购需求中车辆、附属设备、安装改造费、工时费、运费、税费、检测等为完成本项目产生的全部费用，车辆上牌前所有手续的办理，购置税、上牌费等费用(除车辆保险外)均含在本项目预算内。采购人后期不再追加任何费用，供应商应谨慎报价。（投标文件中提供满足上述要求的承诺函，格式自拟。）

█2、质保要求：救护车整车质保期≥3年或10万公里（以先到者为准），车载设备整机质保期≥3年。（投标文件中提供满足上述要求的承诺函，格式自拟。）

三、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲救护车 | 5 | 辆 | 30 | 核心产品 |
| 2 | 转运呼吸机 | 5 | 台 | 10 | 车载设备 |
| 3 | 车载十二导心电图机 | 5 | 台 | 2 |  |
| 4 | 转运监护仪 | 5 | 台 | 2 |  |
| 5 | 除颤监护仪 | 5 | 台 | 4 |  |
| 6 | 重复用可视喉镜 | 5 | 套 | 1.5 |  |
| 7 | 电动吸引器 | 5 | 台 | 0.5 |  |

四、技术参数：

▲救护车

（一）整车基础配置：

1、基型车必须为客运底盘改装，非切割加高顶；

2、轴距：≥3300mm；

●3、车体尺寸：长≤5350mm、宽≥2080mm、2490≤高≤2550mm；

4、抢救舱尺寸（长×宽×高）：≥2600×1750×1730mm；

●5、整车整备质量：≥2600kg；

6、发动机：直列、四缸、增压；

7、燃油种类：柴油；

8、排气量：≥1998mL；

9、排放标准：尾气排放必须符合国Ⅵ标准；

10、变速器：五速手动；

11、最高时速：≥150km/h；

12、轮胎：≥215/75R16LT；

13、油箱容积：≥80L；

14、驱动方式：前置前驱；

（二）整车标准配置：

1、中控锁，遥控钥匙；

●2、医疗仓后双开门，右侧大开度侧拉门，右侧拉门处上车踏板，上车踏板必须为底盘厂家原厂件；

3、驾驶员安全气囊, 驾驶员安全带未系提醒，司机椅六向调节，副驾驶双人座椅；

4、ESP（ABS+EBD）；

5、前排电动窗；

6、悬架系统(前/后)：麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧非独立悬挂；

7、液压助力转向，前后盘式制动；

8、LED前大灯+LED后尾灯+自动大灯，自动雨刷；

9、多功能方向盘，定速巡航；

10、≥8英寸中控屏，一体化GPS导航及影音、倒车雷达，倒车影像系统；

11、前挡风大尺寸风雨刮；

12、座位≥7座；

●13、医疗舱整车玻璃为底盘原厂玻璃，右侧拉门玻璃及推拉窗为底盘车原厂件；

14、整车玻璃贴膜颜色按业主需求定制；

（三）警灯警报系统：

1、驾驶室安装警报；

2、警灯控制按钮；

3、100W警报器；

●4、车顶前部安装整体式异型警灯，左右各3块（总计6块）独立灯罩，内含LED发光源，中间贴放急救标识；

●5、车辆尾部两个与高位制动灯平齐的流线型异型警灯；

6、左右两侧各2个LED爆闪灯（1蓝1白）；

（四）中央电源分配系统：

1、医疗舱总电源开关，集成在车辆点火开关上，点火开关ON档，医疗舱通电，点火开关OFF档，医疗舱断电；

2、安装紧急启动控制装置，当主电瓶在低于12V无法正常启动时，可通过此装置完成车辆启动；

3、智能充电控制装置：确保主电瓶的正常充电；发电机过载保护系统，延长发电机寿命；辅助电瓶独立工作，避免消耗主电瓶电能；

●4、救护车三重电源管理装置：静态电流测试平均值不超过7.1ma，有效节约电池能源，多重保护功能，设有交流和直流输入高低压保护、过载保护、温度保护、输出短路等；

（五）车内电源系统：

1、1000W智能逆变电系统，高能免维护蓄电池，可提供220V和12V电源；

2、医疗舱控制面板可操作照明灯、220V交流电压、换气系统、消毒灯、照明灯等设备；

3、交流220V电源插座≥3套，≥2个USB插口；直流12V插座1套；

4、附加的蓄电池(≥80AH)在车辆启动时会自动充电；

（六）医疗舱内饰：

●1、医疗舱内饰采用吸塑工艺的高分子一次成型ABS材质，材料为PMMA+ASA+ABS三层复合；

（七）空调及照明系统：

1、驾驶室原车空调；

●2、医疗舱装有底盘车原厂空调、独立暖风；（冷暖空调调节系统满足WS/T 292-2008中华人民共和国卫生行业标准。在环境温度40℃的情况下，10min医疗舱温度达到26℃。在环境温度-20℃情况下，启动加热系统15min医疗舱温度达到22℃；

3、医疗舱顶部安装新型正/反向换气系统；

4、镶嵌式紫外线延时消毒灯（停车熄火后，按下灭菌的电源开关，灭菌灯将在延时 60s后工作，30min后自动关闭）；

●5、医疗舱顶部嵌入式长条LED灯≥1个，上方嵌入式射灯≥7个（其中一个为中门控制，≥2个射灯可调节角度），所有照明系统亮度≥3档可调；

（八）医疗舱内装置：

1、驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分隔墙上安装推拉窗，窗户透明；

2、医疗器械柜及整体吊柜均由全吸塑ABS材质内饰一次成型，医疗舱左侧整体式器械柜，医疗舱左上方为整体吊柜；

3、医疗舱右侧安装一个向前布局的单人座椅，2人座长排座椅（配有安全带），长排座椅上方安装软包靠背；

4、医疗舱中隔墙处安装一个向后布局的单人座椅，带安全带；

5、医疗仓地板选用医用级环保地板，防滑，易清洁消毒；

●6、地板具备无甲醛、苯、表面耐磨、抗菌（大肠杆菌抑制率≥99.998%、金黄色葡萄球菌抑制率≥99.84%）、阻燃、防水、防腐、耐化学性、耐光照、耐低温、耐冲击性能。；

●7、提供地板车内总挥发性有机化合物(TVOC)含量检测报告，要求有害物质含量≤50μgC/g；

8、医疗舱左后侧安装中央供氧系统：10升氧气瓶2个，德标氧气终端1个，刻度式流量湿化瓶2个、呼吸机接头1个、医疗舱隐藏式输液挂钩2套；

9、医疗舱中隔墙处安装与驾驶室前后对讲系统；

●10、医疗舱内左/右侧窗户，不允许封闭，可见原车窗户玻璃；

11、车顶安装双向安全扶手，长排座椅尾部安装全方位安全扶手；

12、医疗舱配置出诊箱1只、药品箱1只、垃圾桶1个；

13、灭火器及支撑架 1套；

14、车辆外观：救护车标识，字样按采购单位要求制作；

15、医疗舱安装内嵌式医用电子时钟（无需更换电池）；

（九）担架系统：

1、长*宽*高 ：≥1950*550*900mm（展开尺寸），≥1950*550*250mm（折叠尺寸）；

2、自重：≤40Kg；

3、承重：≥180Kg；

●4、主体框架用高强度钢铝合金材质，表面处理采用急救荧光绿色，保证在夜间使用；

●5、担架采用轻盈联动装置设计，不需要任何控制把手就能自动上下车。异形管高强度材料设计，仅需一人便轻松完成上车过程；

●6、担架床板、背板采用一次模压成型的材料，避免骨折病人在转运过程中的二次伤害；需要时，可以直接在担架上进行心肺复苏。护栏采用高强度铝一次模成型工艺生产；

●7、可根据不同病情要求调整病员体位，多种模式可调；头部靠背角度可无极调，最大角度为≥75°，腿部角度可调为≥10°；

8、担架行走轮采用耐磨静音轮胎技术；并带有反向定位刹车功能，提高担架在各种状态下的稳定及舒适性，操控性强。前轮直径为150mm,后轮直径为125mm；

9、床垫为防水易清洗，具有防火测试；

10、安全绑带形式为插口式固定，安全牢靠；

12、担架可以兼容不同型号救护车底盘车型，担架上车高度为可多档调节；

13、担架前后腿部带有自锁装置，在转移时，防止担架被误触碰，保护病人安全；

14、标配铝合金铲式担架一套，软式担架一套，上楼担架椅一套；

转运呼吸机

（一）整机与显示要求：

1、适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。

★2、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

3、电池续航时间：标配一块电池续航≥5小时。

★4、呼吸机主机重量≤4.5kg。

5、吸气峰值流速≥210L/min。

6、标配提拿悬挂一体化多功能把手。

7、具备无消耗氧传感器，无需校准和更换。

8、标配主流CO2监测模块和附件。

9、标配高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

★10、具备≥7英寸彩色电容触摸控制屏，可同时显示波形和监测参数。

11、具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。

12、具有关机状态下电量显示功能，随时掌握机器剩余电量。

13、支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

14、具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。

（二）环境适应性要求

1、防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

★2、工作温度范围：-20～50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。

3、具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

（三）呼吸模式及功能

★1、标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

2、高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）

3、具备无创通气模式和氧疗模式。

4、呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间。

5、标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

（四）设置参数

1、潮气量：10ml～2000ml

2、吸气压力：1～60cmH2O

3、呼气末正压：0～50cmH2O

★4、吸入氧浓度：21～100%

5、吸气时间：0.1～10s

6、压力触发灵敏度：-20～ -0.5cmH2O，或 OFF

7、流速触发灵敏度：0.5～20L/ min，或 OFF

8、呼气触发灵敏度：Auto, 1～85%

9、氧疗流量：2～80L/min

（五）监测参数和报警

1、监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

2、波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形。

3、报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

车载十二导心电图机

1、运行环境：可在交流电源100V～240V，50/60Hz，室温5～40℃，相对湿度15%～95%环境下正常工作。

2、内置可充电锂电池，连续工作时间≥500 份自动报告，或≥2 小时连续记录，或≥6 小时无记录测量。

3、产品重量≤1.5kg（含电池和记录仪）。

4、厚度≤60mm。

5、频率响应：0.01Hz～500Hz。

6、采样率：≥64kHz。

7、起搏器采样率：≥96kHz

8、输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）。

9、定标电压：1mV±1%。

10、耐极化电压：≥±900mV（±5%）。

11、内部噪声：≤12.5µVp-p。

12、共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）。

13、灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5%。

14、除颤防护：承受5000V(360J) 除颤放电，无数据丢失和损坏。

15、≥10英寸彩色液晶屏。

16、内置存储器支持存储1200 份心电图报告。

17、支持外接U盘扩展存储空间。

18、内置高分辨率热敏式点阵打印机。

19、走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5%。

20、打印分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，水平分辨率≥32点/mm（25mm/s）。

21、支持一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息。

22、具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5分钟的关机延迟时间。

23、外部接口：≥USB接口*2个，≥1个网络接口。

24、标配无线WIFI模块，具有2.4G/5G双频。

25、支持HL7/DICOM/FTP标准协议。

转运监护仪

（一）整机结构：

1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2、转运监护仪，满足救护车相关转运标准。

★3、≥5英寸彩色触摸显示屏，重量<1Kg，可抗1.2米6面跌落。

★4、防尘防水至少为IP44等级。

5、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

6、可选配便携插件箱，支持扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

7、可选配扩充基座，基座具备外接AC电源接口、有线网络接口、USB接口、VGA接口，可连接主监护仪、触摸屏、鼠标、键盘和条码扫描枪。

（二）参数监测：

1、支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温监测。

2、转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

3、具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

4、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

5、滤波模式提供诊断模式，监护模式，ST模式，手术模式。

6、提供≥25种心律失常事件的分析。

★7、提供ST段分析，可显示和存储ST值和每个ST的模板。并且有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

8、可显示弱灌注指数（PI）。

9、提供双通道体温测量，支持两通道体温测量差值显示。

10、提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

★11、无创血压测量范围，成人收缩压：25～290mmHg， 舒张压：10～250mmHg，平均压：15～260mmHg；小儿收缩压：25～240mmHg， 舒张压：10～200mmHg，平均压：15～215mmHg；新生儿收缩压：25～140mmHg， 舒张压：10～115mmHg，平均压：15～125mmHg

12、 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

★13、具有多导心电监护算法 ，同步分析≥6通道心电波形。

除颤监护仪

★1、重量：≤6.5kg，含电池、体外板和心电导联线。

★2、≥7英寸彩色显示屏,可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3、屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

★4、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，标配）功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。

5、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

★6、支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

7、体外除颤电极板同时支持成人和小儿。

8、AED除颤功能对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

9、开机时间≤2s。

10、除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

★11、支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

12、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

13、无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

14、具备200J除颤≥300次。

15、配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。可存储至少10小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

16、关机状态下设备具备监护模块和治疗模块每天定时自动运行自检，具备定期自动最大放电能量自检，设备自检具备对于自检报告进行自动打印或按需打印。

17、具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44。

18、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

重复用可视喉镜

★1、显示屏：≥3.5英寸显示屏。

★2、摄像头：分辨率≥1600*1200，空间分辨率：≥6.35Lp/mm。

3、电池：锂离子电池，容量≥3000mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min。

4、电源：USB接口,充电器输入100～240V,充电器输出5V/1A。

5、工作环境：温度5℃～+40℃，湿度20%～80%。

6、整机重量：≤350g。

7、 工作距离：30～90mm。

8、光源：色温≥2300K；照度≥400lx。

9、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧140°，左右旋转角度范围≧180°。

10、防雾功能：无需预热，开机即可防雾。

11、拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像。

12、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接。

13、手柄：人体工程学设计，舒适、抑菌、便携。

★14、镜片为316医用不锈钢材质。

★15、镜片≥IPX8防水等级测试。

★16、重复使用镜片有≥8种规格可选。

17、存储：内置≥8G存储记忆卡，记录在教学和插管过程中的所有操作。

18、产品通过FDA认证和CE认证。

19、配置要求：喉镜主机1台、所有规格喉镜片各1个、充电器1个、数据线1条。

电动吸引器

1、极限负压值：≥0.08MPa(600mmHg)。

2、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值。

3、抽气速率：≥20 L/min。

4、噪声：≤65 dB(A)。

5、贮液瓶：1000mL（PC 塑料）。

7、输入功率：110VA。

注：1.采购需求中所有的评分项要求提供的如下证明材料其中之一（包括但不限于医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页、技术白皮书）；

2.供货过程中和到货后，采购人或其委托的第三方检测机构有权对所供货物按招标文件要求、投标文件承诺、合同明确的等要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的依据。如质量检测不合格，采购人或其委托的第三方检测机构有权拒收货物，中标人须承担应有损失、相关责任等（包含但不限于：货物往来运输、合同终止、相关法律责任等）；

3.所投标设备如存在数据接口，接口须全部免费开放，与采购人的信息系统兼容，接口费由中标人承担。（报价时须考虑此项费用）；

4.中标人的投标报价包含上述所有货物及服务内容。