# 舒城县人民医院电子胆道镜头单一来源采购项目采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价支付。 (供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与采购文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效) |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 30日内 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 3年 |
| 5 | …… | ……………… |

## 二、技术参数要求：

## 电子胆道镜头

## 1.采用同步扫描的先端CCD传感器，成像色彩一致且无摩尔纹。

## 2.视野角≥120度（前方直视）

## 3.景深3~50mm

## 4.先端部外径≤4.9mm，

## 5.插入部外径≤5.2mm

## 6.弯曲范围：上≥160度，下≥130度

## 7.钳子管道内镜≥1.95mm

## 8.活检钳道最小可视距离：距先端部≤3mm。

## 9.工作长度≥380mm，总长度≥655mm

## 10.具备窄带成像观察功能。

## 11.兼容医院在用奥林巴斯CV-170电子胆道镜摄像主机系统。

## 注：上述技术参数以技术响应表为评审依据，不允许负偏离，否则视作无效响应。

## 三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用，请供应商自行考虑报价风险。