# 舒城县人民医院VTE治疗仪采购单一来源采购项目采购需求

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价支付。 (供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与采购文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效) |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 30日 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 3年 |

## 二、技术参数：

## VTE治疗仪

## 1.智能腿套识别：自动识别气囊种类，并配置相应压力，自动运行。

## 2.单腔零压跳过：单腔压力可调，零压跳过，避开伤口部位，个性化治疗。

## 3.安全压力范围：腿部抗栓0-80mmHg可调，且必须为梯度序贯压力，从远心端向近心端梯度压力自动递减，保证静脉血流单向回心，不损伤静脉瓣;足部抗栓100-200mmHg。

## 4.对肢体施加周期性连续、圆周、梯度压力，从远心端向近心端梯度压力自动递减。

## 5.快速充放气，腿套充盈时间＜12s。

## 6.间歇时间范围0-90s可调，默认40s，自动运行。

## 7.预防血栓形成专用气囊：大腿套、小腿套、足套；支持双腿、单腿、双足、单足、一腿一足等多种临床使用需求，支持每腔压力单独可调。

## 8.腿套设计避开腘窝，禁止对腘静脉产生压迫。

## 9.单人型/耐用型腿套可选，单人型腿套可避免交叉感染。压力套具有医疗器械注册证或一类产品备案。

## 10.两路物理通道，一体化成型气管，没有沟槽。

## 11.双肢体同步加压与步态仿生交替加压均可。

## 12.体积小：≤22*13*18cm，重量轻：≤2.2Kg。

## 13.噪音≤40dB。

## 14.内置锂电池：满负荷运行高于10小时，待机可达25小时。

## 15.操作方式：彩色液晶触摸屏，治疗界面可实时显示治疗压力、治疗部位、套筒类型。

## 16.操控、运行状态等语音提示功能，视觉、听觉双重确认。

## 17.设备可联网VTE、 HIS、EMR、护理文书等系统。

## 18.设备可上传运行数据，如压力、时间、时长、治疗部位等数据，治疗记录可通过VTE系统写入电子病历。

## 19.设备自带汉字库，界面可显示病房名称。

## 20.设备具备断网自动存储功能，等回到有网络信号的环境，能自动联网并从断点处上传设备存储的数据。

## 21.设备屏幕分置联网信号、电子医嘱信息窗口，触屏可选择病床号、电子医嘱ID，与患者信息自动匹配。

## 22.物联网：无限扩展，智能组网，分院、联盟医院可共用统一VTE管理平台。

## 23.隐藏式挂钩，可悬挂床头、吊塔、手术床上。

## 24.安全设置：自保护功能，超压、欠压报警，电池欠压报警、空接报警，同时具有语音及屏幕双重报警功能。

## 25.具有电磁兼容检验报告。

## 26.整机质保期≥3年。所投产品在质保期内中标方须根据医院需要免费对接医院VTE软件，并覆盖医院及医联体单位，若第三方软件公司需接口费，相关费用由中标方承担。质保期内若医院在用软件更新须重新对接中标方软件，中标方不得收取接口费。质保期内若医院有新的软件需要对接中标方软件，中标方不得收取接口费。

## 注：上述技术参数以技术响应表为评审依据，不允许负偏离，否则视作无效响应。

## 三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用，请供应商自行考虑报价风险。