采购需求

一、维保范围：UNIQ FD20 DSA全保服务（包括但不限于球管、平板探测器、高压模块及软件升级等），不含第三方设备。

二、服务要求：

1、供应商须为原厂或原厂授权的售后服务代理商（响应文件中提供原厂授权证明）。

2、供应商或厂家须在安徽省设有维修点，且有至少3名工程师持有所保机型的厂家工程师培训证书（响应文件中提供培训证书复印件；提供所涉及工程师在本单位近半年内任意连续三个月及以上的社保证明）。

3、至少提供近3年内3家使用飞利浦FD20机型 DSA 医院用户的保修合同（响应文件提供保修合同复印件）。

4、提供备件库情况证明文件，并提供全新的同型号球管、平板探测器、高压模块等重要备件的报关单原件复印件。

5、具有24小时免费服务热线，免费提供远程诊断功能，可远程处理简单故障。

6、免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非新增加功能软件）为最新版本（响应文件中提供承诺函）。

7、如投标人为维保设备原厂授权的服务商参与响应时，响应文件中涉及到的综合实力、人员配备、业绩、备件库、升级证明、远程诊断证明等所需提供的证明文件可采用设备原厂的文件，但须在响应文件中提供针对本项目的原厂授权的证明文件（供应商承诺成交后在安徽省设立维修点，响应文件中提供承诺函）。

8、提供DSA整机的故障应急维修。

9、从接到报修到电话响应时间≤2小时，现场维修响应时间≤24个小时；不更换配件自报修时起≤24小时；更换非核心配件自报修时起≤72小时，更换核心配件自报修时起≤96小时。

10、提供更换的所有配件必须是原厂全新配件（需符合中国药监相关法律法规规定），球管、高压发生器和平板探测器等核心配件需提供进口报关证明、报关单，购买合同可以溯源至制造商（响应文件中提供承诺函）。

11、投标人承诺任何违规行为投标人承担全部法律责任和相关损失（响应文件中提供承诺函）。

12、系统保养：

12.1对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录。

12.2对我院工程技术人员进行培训。

12.3每年根据用户要求的时间段为保修设备提供两次预防性维护保养服务，保养内容包含设备清洁、必要的机械或电气的检查、安全检查、影像质量检查、运行状态检查、按照厂家标准进行调校、更换耗材部件等，提供维护保养报告。

12.4年检时，负责调试机器到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告。

12.5所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份，并建立档案。

13、开机率保障：按全年365天计,保证全年开机率达到97%。对于开机率低于97%的，每少一个百分点（不足1个百分点按照1个百分点计算），服务合同期限将相应延长7个工作日（响应文件中提供承诺函）。

14、免费提供一次整体移机服务。

注：上述技术参数中所有参数必须响应，否则视作无效响应。