- 采购需求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔镜（含冷刀器械） | 1 | 套 | 25 |  |

- 二、技术参数：

- 宫腔镜（含冷刀器械）

- （一）宫腔镜

- 1.用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗；

- ★2.平行视野Ｚ型宫腔镜，视向角≥12°；

- ★3.具有超广角视野，视场角≥100°；

- 4.纵杆长度≤6.5cm；

- 5.蓝宝石镜面，主镜工作长度≥200mm；

- 6.外径≤6.8mm；

- 7.视场中心角分辨力≥4.5C/(°)；

- 8.目镜和器械通道呈平行型设计；

- 9.平行视野宫腔镜镜体具有≥3mm/4mm的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥3mm/4mm，注液通道孔径≥1.0mm；

- 12.器械通道入口采用喇叭口设计；

- 13.密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合，无需单独开关；

- ★14.器械通道无磁片设计；

- 15.可配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳、重型抓钳、大型抓钳等；各类手术器械工作长度≥360mm，360°可旋转手柄，工作头部外径3mm/4mm；

- 16.手术器械最小化三拆卸设计（手柄、钳杆、钳芯）符合内窥镜手术器械清洗灭菌要求；

- ★17.可耐高温高压消毒；

- ★18.进出水高通量设计；

- 19.进出水口均在外鞘实现灌流循环；

- ★20.配备专用消毒盒。

（二）宫腔一体镜

1.镜体设计为一体式设计；

2.具有7Fr的手术器械通道；

★3.超广角镜头，视场角≥90°；

4.视向角≥22°、景深范围：3mm~100mm；

5.插入部工作长度≤200mm，插入部最大宽度≤4.9mm/5.4mm，免扩宫；

6.插入部前端为圆滑无创设计；

7.视场中心角分辨力≥3.5C/(°)；

8.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计；

9.可配备多种器械；

10.器械插入口为喇叭形；

11.密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；

★12.器械通道无磁片设计；

13.进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕；

- ★14.可耐高温高压消毒。

配置清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 宫腔镜 | 20.8Fr/12° | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（单开剪刀） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（双开剪刀） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械(弯剪刀） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（钩剪刀） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（弯分离钳） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（活检钳） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（大型抓钳） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（重型抓钳） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 高频手术电极（钩状电极） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 高频手术电极（棒状电极） | Φ3*360 | 1pc |
|  | 专用内窥镜器械消毒盒 | / | 1pc |
|  | 手术器械消毒盒 | / | 1pc |
|  | 宫腔镜 | 7Fr/22° | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（剪刀） | Φ2.0*410 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（异物钳） | Φ2.0*410 | 1pc |
|  | 宫腔镜配套手术器械（活检钳） | Φ2.0*410 | 1pc |
|  | 专用内窥镜消毒盒 | / | 1pc |
|  | 手术器械消毒盒 | / | 1pc |

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。