
耳鼻喉高清内窥镜摄像系统

一、4K医用内窥镜摄像系统
★1.摄像系统主机有3组1/3CMOS传感器；具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P动态画面；

■2.内置触摸屏幕尺寸≥8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示；

3.水平清晰度：≥2160P；

4.视频输出接口：HDMI≥2，3G-SDI≥4；

★5.医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm；

6.分辨率：≥2000线；

7.主机带有USB接口；

■8.摄像主机具有网络视频实时直播功能可联接iPAD实时显示主机图像，进行手术实时直播；

9.具有血管强化功能；

10.具有宽动态（WDR）功能；具有暗区亮度补偿功能；具有纤维镜模式，可有效消除摩尔纹；

11.具有图像冻结功能、电子放大功能≥2.5倍；

★12.出厂预设手术模式≥10种，满足胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜等常见镜种的手术，另可通过菜单，调节其他设置，进行客户自定义操作；

13.摄像头防水等级≥IPX8；

14.摄像手柄具有≥4个遥控手柄功能按键并且按键可自定义。

二、LED冷光源

1.光源照度：≥1100000Lx；

2.设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行常用参数调整；

3.灯工作寿命≥40000小时；

4.色温≤5600K；

★5.含记忆功能三种调光模式；触摸模式、按键模式、一键旋钮模式；

6.光输出孔规格:φ10mm，有多种导光束插孔；

7.输出总光通量：≥310 lm；

★8.显色指数Ra≥95。

三、4K医用监视器≥32英寸 1台

四、一体化台车

1.带监视器支臂，全金属构造；

2.整体组合、≥3层可调；

3.空间多重组合、底座厚重，稳定性好；

五、本厂生产耳鼻喉检查镜

1.0度耳镜≥3根；

2.0度鼻镜≥2根 、30度鼻镜≥1根；

3.70度、90度喉镜各1根；

六、高清鼻窦手术镜（0°镜≥2根，70°镜≥1根）

1.视向角：0°、30°、70° 可选；

2.视场角≥105°；

3.光学工作距离：≥4mm；

4.视场中心分辨力：1.5c/（°） (上下误差±10%)；

5.刚度和强度：≥3N；

★6.有效景深范围：3~150mm；

7.显色指数：≥90；

★9.可耐受高温高压消毒并且在镜体有可高温高压消毒标识；

★10.高品质高清晰度，镜体有“HD”标识。

七、本厂图文工作站

1.可采集≥200万幅高清静态图片或连续录像≥200小时；

2.视频输入端口：DVI或HDMI；

3.可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围；

4.具有多种报告打印样式供选用，也可自行设计或修改报告打印样式；

5.生成报告所见即所得；

6.可对图像进行图形标注,文字标注，部位标注，病例描述，测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像；

7.报告可设置自定义Logo，报告标题，报告页脚等信息；

8.用户权限设置，可为不同的用户设置不同操作权限；

9.数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘。

八、配套手术器械:手术器械配置清单为最低要求，若认为不满足手术要求的可自行补充(投标文件中须分项报价）。

	序号
	器械名称
	规格参数
	数量（把）

	1
	耳剪
	80mm盖板式直
	2

	2
	耳钳
	80mm盖板式直卵圆头0.8
	2

	3
	耳钳
	80mm盖板式麦粒头
	2

	4
	乳突咬骨钳
	100mm盖板式头宽2
	1

	5
	耳钩
	160mm45°H1.5
	1

	6
	耳钩
	160mm45°H2
	1

	7
	耳钩
	160mm 45° H2.5
	1

	8
	耳钩
	160mm90°H2
	1

	9
	耳刮匙
	160mm 50° 头宽1.2
	1

	10
	耳刮匙
	160mm 90° 头宽1.5
	1

	11
	耳用剥离器
	160mm左双弯45°头宽1.5
	1

	12
	耳用剥离器
	160mm右双弯45°头宽1.5
	1

	13
	耳用剥离器
	160mm直头宽1.8
	1

	14
	耳道皮瓣刀
	160mm45°圆刃刃宽2
	2

	15
	耳道皮瓣刀
	160mm45°圆刃刃宽2.5
	2

	16
	耳道皮瓣刀
	160mm直刃刃宽2.3
	1

	17
	耳用吸引管
	90mm角弯45°41.5下弯
	2

	18
	耳用吸引管
	90mm角弯45°01.5上弯
	2

	19
	耳用吸引管
	80mm角弯中0.8
	2

	20
	耳用吸引|管
	80mm角弯01.5
	1

	21
	耳用吸引管
	80mm角弯02.0
	1

	22
	耳用吸引|管
	80mm角弯中2.5
	1

	23
	耳内镜器械包消毒盒
	常规
	1

	24
	鼻组织剪
	盖板式直头
	2

	25
	鼻组织剪
	盖板式右弯
	1

	26
	鼻组织剪
	盖板式左
	1

	27
	鼻组织钳
	130x0°盖板式尖圆头
	1

	28
	鼻组织钳
	130x45°上弯尖圆头
	2

	29
	鼻咬切钳
	130x3x45盖板式直尖圆头
	2

	30
	鼻组织钳
	130x0°长园头
	1

	31
	鼻组织钳
	130x3x45°上弯长圆头
	1

	32
	鼻咬切钳
	130x3x0°盖板式直尖圆头
	2

	33
	上颌窦咬骨钳
	上切
	2

	34
	穿刺套管
	4.7mmx86mm
	1

	35
	穿刺针
	4mmx96mm
	1

	36
	鼻咬切钳
	管式旋转反切头宽2.5
	2

	37
	鼻刮匙
	190mm碗形无孔头宽4.5
	1

	38
	鼻刮匙
	190mm匙形头宽3.5
	1

	39
	鼻粘膜刀
	镰状钝
	1

	40
	鼻粘膜刀
	镰状锐
	1

	41
	鼻剥离器
	双头
	2

	42
	鼻腔吸引管
	弯头中2.5
	1

	43
	鼻腔吸引|管
	弯头3
	1

	44
	鼻腔吸引管
	角弯中2.5
	1

	45
	鼻腔吸引管
	角弯3
	1

	46
	鼻腔吸引管
	角弯中4
	1

	47
	鼻窦镜器械包消毒盒
	常规
	1

	48
	蝶窦咬骨钳
	常规
	2


注：1.采购需求中█产品参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；非★产品参数＞2项未响应或负偏离，按无效投标处理；

2.投标报价包含上述所有货物及服务内容。


