## 呼吸气道管理系统

## 一、配置要求：

## 1.含主机2个、软管手柄2条、硬镜手柄1把、喉镜手柄1把、图文工作站1台、台车1辆、困难气道车1辆。

## 二、显示器参数：

## 1.可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬管手柄、视频软管手柄等，无需转接线。

## 2.≥3.5英寸触摸显示屏，显示器能上下、左右转动。

## 3.可拍照、录像、录音；可直接阅读、回放；具备HDMI等输出方式。

## 4.有户内/户外模式，可设置语言，音量，日期等。

## 5.显示器内置电池，工作时间≥240分钟。

## 6.主机与各种手柄均可带电插拔。

## 三、硬镜手柄参数

## 1.插入部外径≤4.5mm。

## 2.工作距离范围：3～50mm；空间分辨率≥10.08LP/mm；视角≥90º。

## 3.插入部可塑性弯曲角度范围：90º～150º。

## 4.插入部可任意塑形，可在受热时自动复原，修复折痕。

## 5.可无线连接图像处理工作站，可进行远程医疗、会诊等。

## 四、电子软镜手柄参数：

## 1.视野角≥90°，工作距离5mm时，中心分辨率≥91p/mm，光源照度≥400LUX。

## 2.工作软管有效长度：≥600mm，插入管带有360°刻度标识。

## 3.手柄1：插入部外径 ≤2.5mm。

## 4.手柄2：插入部外径 ≤4.5mm、 器械工作通道内径 ≥2.0mm。

## 5.镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°。

## 6.前端内置LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

## 7.操控部手柄可进行图像摄录，图像冻结，亮度调节等功能。

## 8.与显示器卡扣连接，一键插拔，无需旋转。

## 9.使用年限≥6年。

## 五、喉镜窥视手柄参数

## 1.采用数字电子成像技术：工作距离 20～100mm。

## 2.空间分辨率 ≥10.08LP/mm；视角≥60º。

## 3.光源照度≥1000LUX,照明范围≥φ50mm（h=40mm）。

## 4.可调节的多功能手柄，一支手柄可配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求。

## 5.可调节伸缩杆圆弧半径65mm;调节角度不小于18º。

## 6.配备智能温控芯片加热除雾功能，非LED灯加热，稳定温度45º±5º，除雾加热时间≤10秒。

## 7.可通过无线模块直接连接图像处理工作站或监视器。

## 六、图文工作站参数：

## 1.电子内窥镜图像处理器显示功能：高清显示器，分辨率≥1920*1080，内置≥12英寸触摸屏。

## 2.可无线接入网络，支持在手机上观看实时操作画面，支持远程医疗、会诊等功能。

## 3.可制作图文报告、制作视频报告，查看、预览、打印病历报告；

## 4.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站。

## 5.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能。

## 6.具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，支持制作图文报告、视频报告。

## 7.具有无线发射器，可无线连接内窥镜、一次性电子支气管镜。

## 8.电池工作时间≥300分钟。

## 注：1.采购需求所有技术参数必须全部满足，未响应或负偏离的，按无效投标处理；

## 2.中标人的投标报价包含上述所有货物及服务内容。