
采购需求

一、采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价

（万元/台）

	▲1
	空气波压力循环治疗仪
	2
	台
	7

	▲2
	多频振动排痰机
	1
	台
	5

	3
	上下肢主被动训练器
	1
	台
	4

	4
	艾灸排烟机
	4
	台
	0.25

	5
	肢体运动康复训练机
	2
	台
	3

	注：“▲”项空气波压力循环治疗仪、多频振动排痰机为本项目核心产品。


二、技术参数

空气波压力循环治疗仪

1、≥8英寸液晶触摸屏。

2、气囊腔数：单侧≥8腔气囊，双侧≥16腔气囊，配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊。

3、设备可同时、间歇、按顺序充放气。

★4、循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），步进1kPa。

★5、压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。

★6、具有双通道加热和保温功能。

★7、加热套：

7.1、加热套尺寸

腿部加热套：长约736mm，宽约540mm。

臂部加热套：长约540mm，宽约390mm。

7.2、加热套连接线长≥2000mm。

7.3、加热套加热温度：36℃±3℃。

★8、温度均匀性：有效加热区域表面温度的平均值与每个测试点之间的差值应不超过±2.5℃。

█9、加热保护：加热套具有两路独立的超温保护装置。

10、工作噪声：正常工作时噪声≤60dB(A)。

11、具有单腔调压功能。

12、具有零压跳过功能。

★13、治疗时间：1min～20h可调。

14、连续治疗：可设置连续运行工作模式。

15、充气循环间隔：1s～99s。

16、压力保持：0s～20s。

★17、≥30种治疗模式，含≥10种固定治疗模式和≥20种自定义收藏模式。

18、具有逆序加压功能。

19、具有过压保护功能。

20、具有自动泄压功能。

21、具有安全保护功能。

█22、具备血液回盈侦测提示功能。

23、具有梯度治疗功能。

★24、具有低频（小脑顶核）电刺激功能：

≥6种输出模式，包含但不限于单向方波、疏密双向对称方波、双向对称方波、三角波、锯齿波。

█25、中频（肢体）电刺激功能：

双路输出，35个治疗处方可选，治疗强度0～99级可调。

26、中频电刺激调制方式：连续、断续、变频、和交替调制。

27、中频电刺激调幅度：0、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

28、输出电流稳定度：在不同负载下的输出电流变化率应≤±10%。

29、输入功率：240VA。

█30、设备为立式一体机。

多频振动排痰机

★1、≥10英寸液晶触摸屏；

2、治疗时间：1min～99min可调；

3、充气压力：3mmHg～30mmHg（0.4kPa～4kPa）可调，步进1mmHg；

█4、泄压功能：设备具有泄压功能，在泄压启动后，充气气囊压力从最大压力下降到0.2kPa的时间不大于10s；

★5、治疗模式：

5.1常规（手动）模式；

5.2梯度模式；

5.3循环（自动）模式；

5.4自定义模式；

★6、振荡频率：1Hz～25Hz可调，步进1Hz；

7、具有暂停功能；

█8、具有雾化功能≥5级可调；

9、雾化通道抗压范围：

正常状态压力范围：10kPa～80kPa；

异常状态压力≤130kPa，且不发生管体破裂现象；

10、雾化喷雾速率：≥0.1mL/min；

11、雾化残液量：≤0.7mL；

12、负压吸痰：具备负压吸痰功能；

13、痰液收集瓶容量≥2.5L；

14、具有脚踏开关控制；

★15、具备治疗记录查询功能；

16、具有手持控制功能；

17、具有断电保存功能；

★18、具有咳嗽检测功能；

19、排痰背心：标配成人中号背心、成人加大号背心、成人小号背心、儿童特小号，背心可选配成人和儿童多型号；

20、工作噪声：正常工作≤65dB（A）；

21、产品组成：主机、导气软管、充气气囊、手持控制器、雾化驱动模块、吸痰组件、脚踏开关；

22、设备为立式一体机；

上下肢主被动训练器

★1、具有5种训练模式：主动训练，被动训练，主被动训练、助力训练、等速训练。

█2、具有4种训练方式：上肢水平训练、上肢垂直训练、下肢训练、上下肢协同训练。

★3、显示屏≥21英寸彩色触摸屏。

4、上肢训练部件调节

4.1、水平旋转：上肢臂可水平旋转≥180°，允差±10%。

█4.2、轴向旋转：训练部分可轴向旋转+45°、+90°、0°、-45°、-90°，允差±10%，支持上肢多角度训练，包括垂直训练、水平训练、倾斜训练。

4.3、前后调节范围：上肢臂可前后调节0～150mm，允差±20%。

★5、高度电动可调，调节范围：0～150mm。

6、训练时间可调，调节范围：1min～120min。

7、被动模式的转速可调节范围：2～55r/min。

8、转速变化率不大于0.5r/s²。

9、正转与反转，通过方向键可改变转动方向。

10、设备阻力：阻力1～20档可调，步进1档。

11、训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

12、设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。

13、设备在训练过程中提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

14、训练结束后显示锻炼时间、运动距离、痉挛次数、主被动时间占比、左右平衡比例等信息。

15、安全保护措施：具有手动急停、痉挛保护和超速报警功能。

16、痉挛控制功能：可开可关，开启后，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤。

17、痉挛灵敏度：低，中，高三档可调。

18、设备开机自动检测功能。

19、训练配件：上肢训练手柄、手臂支托可快速更换，下肢护腿板高度可根据患者需求进行调节。

20、具有情景互动游戏功能。

★21、具有训练方案、病例档案存储查询管理功能。可利用U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果。

22、工作噪音≤60dB（A）。

23、额定输入功率：300VA。

24、语言选择：中英文界面可切换。
艾灸排烟机

1、尺寸：约500mm*500mm*1000mm

2、设备功率≥400W

3、净化效率≥99%

4、风机风量≥350m³/h

5、方形透明吸气罩：PC材质，配备380mm*480mm、420mm*640mm、420mm*800mm三种尺寸吸气罩。

6、吸气臂：管壁为铝合金材质，管径约75mm，能360°旋转，可伸展，收折，悬停。

7、净化模组：

1.初效过滤棉：过滤大烟雾颗粒物，可重复清洗使用，标配两套。

2.等离子模块：过滤烟雾中大部分大小颗粒物，可重复清洗使用，标配两套。

3.高效过滤器：过滤残留下来的颗粒物，标配四套。

4.活性炭过滤器：过滤烟雾中的气味分子，标配四套。

5.风速调节：无极变速调节。

6.钢制箱体，表面喷涂处理。

7.静音脚轮，移动灵活。

肢体运动康复训练机

★1、支持床旁肢体运动康复，具有下肢训练，系统训练，训练数据查看等功能；

2、显示屏≥10英寸；

3、设备具有主动模式和被动模式，有主被动切换提示；

4、设备具有手动换向和自动换向，自动换向时间在1~30分钟可调；

★5、设备具有主动模式、被动模式、主被动自动切换模式、助力模式、人机交互模式（多种游戏模式）；

6、设备具有语音提示播报，训练音乐；

7、主动训练和被动训练中，下肢转速设定为0-60r/min，可在区间内调整；

8、结构基本由控制系统、机架、上肢训练模块和/或下肢训练模块组成；

9、阻力有0-20档位，调节步进为1档；

10、痉挛等级可调，≥4种；

11、对称性信息有图片显示，含有相对比例数据显示两种方式；

12、训练时间为0-120min可调整；

★13、用户类型为基本用户和临时用户，可供选择；

14、设备具有急停开关；

★15、下肢康复训练器脚踏下方有拖杆，可实现踝关节固定角度范围训练。

二、耗材报价:

耗材报价:此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。易损件报价原则上不高于市场同类产品价格，如无请填“无”。

	名称
	规格
	产地
	报价
	质保期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.采购需求中█产品参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；非★产品参数≥5项未响应或负偏离，按无效投标处理；

2.核心产品须在中标（成交）通知书发出后7个工作日内提供针对于本项目的原厂质保承诺函；

3.投标报价包含上述所有货物及服务内容。


