采购需求
一、采购清单：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元/台）
	备注

	1
	儿科振动排痰机
	2
	套
	5.5
	配置清单见附件


二、技术参数：
儿科振动排痰机

1、主机配备彩色触控液晶显示屏；

2、治疗单元与主机最大连接距离≥2m；

★3、治疗单元可满足在X、Y、Z三个轴向上同时振动；

4、治疗单元振幅范围：1.2mm~4mm；

★5、治疗单元振动强度(加速度)≤120m/s2（需要提供佐证：使用说明书或产品技术要求）；

6、治疗单元振动频率范围10Hz~60Hz，每5Hz一档；

7、拥有STD、CPM两种输出模式;
★8、具备背部仰卧位全自动排痰（需要提供佐证：使用说明书或产品技术要求）；

9、治疗时间范围：5~60分钟，档位数≥10；

★10、具备运行状态下随时调节其频率、模式、时间等参数；

11、拥有语音、文字两种播报方式；

12、语音大小调节档位≥3档，可调至挡位0（静音运作）；

★13、消毒方式：75%酒精或者其他医用消毒剂擦拭消毒。（需要提供佐证：使用说明书或产品技术要求）。工作噪声≤65dB（A）。

14、主机电源具有熔断功能，≥2个熔断器

★15、所有接触患者的治疗头表面材料必须提供符合生物相容性要求（包括细胞毒性、皮肤刺激、皮肤致敏）的证明材料。

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。
三、易损件报价:

易损件报价:此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。易损件报价原则上不高于市场同类产品价格，如无请填“无”。

	名称
	规格
	产地
	报价
	质保期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


应配置清单

	序号
	品 名
	数 量

	1
	主机
	1台

	2
	靠垫治疗头
	1只

	3
	随机附件
	若干




