采购需求
一、采购清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价限价
	备注

	1
	耳鸣治疗仪
	1
	台
	90000元/台
	配置清单详见附件

	2
	耳夹式理疗电极片
	500
	个
	16元/个
	

	3
	耳塞式理疗电极片
	500
	个
	16元/个
	

	4
	一次性导光耳机罩
	50
	个
	2.8元/个
	

	5
	多导睡眠监测仪（便携式）
	1
	台
	80000元/台
	配置清单详见附件


注：配置清单供应商须完全响应，否则，视作无效响应（响应文件中提供承诺函，格式自拟）。

如：耳鸣治疗仪配置清单中包括50个耳夹式理疗电极片、50个耳塞式理疗电极片、50个一次性导光耳机罩，成交供应商免费提供。
二、技术参数：
耳鸣治疗仪

1、激光器性能

★1.1  激光波长：660nm±10nm。

1.2  终端输出激光功率密度：≤1mW/mm²（在工作距离3cm时）。

1.3  单侧终端输出激光功率

★1.3.1耳道治疗终端：单终端输出功率10mW，允差±20%。

1.4  终端输出激光功率不稳定度St：优于±20%。

1.5  终端输出激光功率复现性Rp：优于±20%。

1.6  激光输出时间：0～30分钟可调，误差应≤±10%。

2、低频脉冲输出参数

★2.1 低频脉冲输出波形：三角波、指数波。

★2.2 低频脉冲输出频率：0.5Hz,10Hz, 20Hz可选，允差±10%,对应每种频率前半个治疗时间为三角波，后半个治疗时间为指数波。

★2.3 低频脉冲宽度：三角波部分为0.6ms±20%；指数波部分为0.4ms±20%。

2.4 开路输出峰值电压：≤500V。

2.5 治疗时间调节范围：0~20mim可调，误差应≤±10%。

2.7 治疗仪连续工作时间≥4h。

★2.8界面有：耳道照射，耳道理疗，耳垂理疗分别可控。

★2.9 同时可以治疗2人，耳道照射1人，耳部理疗1人。

3、按防电击的程度分类：BF 型应用部分。

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。
多导睡眠监测仪（便携式）

1.适用于儿童及成人。

2.设备原始采集而非软件分析指标的通道数≥10导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立胸导联、独立腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、鼾声、环境光参数。

★3.设备重量≤220克（带电池）

★4.设备采用大容量锂电池直流电源供电，实时监测模式下续航时间≥24小时；

★5.主机内置蓝牙模块

6.具有实时阻抗检测功能

7.设备具有环境光监测功能

★8.设备内存卡≥64GB

★9.设备主机具有可连续记录≥3位患者数据的功能。

10.可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率

11.患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，可自定义报告模板

12.数据采集格式采用国际通用EDF格式，可将数据导出edf文件，导入至其它所需要软件平台进行分析

★13.软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中

14.分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告

15.软件可自动翻页和滚动，速度30s/屏，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图。

★16.标配智能App平板或工作站，可与主机实时连接，查看各信号异常情况，对设备主机进行定时开关机操作。

注：上述技术参数中标注“★”参数为必须响应项，供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。“★”参数有负偏离或非“★”参数负偏离情形＞2条，视作无效响应。
三、易损件报价

易损件报价:（1）耳夹式理疗电极片、耳塞式理疗电极片、一次性导光耳机罩报价必须填写，且不允许超过限价，否则响应无效。采购人按需采购，数量据实结算。
（2）除耳夹式理疗电极片、耳塞式理疗电极片、一次性导光耳机罩外，其他项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。易损件报价原则上不高于市场同类产品价格，如无请填“无”。

	名称
	规格
	产地
	报价（元）
	预估用量
	限价（元）

	耳夹式理疗电极片
	
	
	
	500
	16

	耳塞式理疗电极片
	
	
	
	500
	16

	耳夹电极
	
	
	
	
	750

	耳塞电极
	
	
	
	
	750

	一次性导光耳机罩
	
	
	
	50
	2.8

	血氧探头
	
	
	
	
	3000

	胸腹呼吸带
	
	
	
	
	1000

	热敏口鼻气流传感器
	
	
	
	
	1000


耳鸣治疗仪配置清单

	序号
	品 名
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	导光耳机
	1个

	3
	耳夹电极
	1根

	4
	耳塞电极
	1根

	5
	耳夹式理疗电极片
	50个

	6
	耳塞式理疗电极片
	50个

	7
	理疗电极夹
	5个

	8
	一次性导光耳机罩
	50个

	9
	随机附件
	若干


多导睡眠监测仪配置清单

	序号
	品 名
	数 量

	1
	主机
	1台

	2
	电池
	2个

	3
	TF 卡
	1个

	4
	TF 卡读卡器
	1 个

	5
	血氧探头
	1个

	6
	胸腹呼吸带
	2条

	7
	接口电缆
	2条

	8
	热敏口鼻气流传感器
	1条

	9
	蓝牙适配器
	1个

	10
	随机附件
	若干


