采购需求

采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦CT维保服务 | 3 | 年 | 220 |  |

飞利浦CT维保服务

一、维保范围：Incisive CT含故障球管更换及升级的全保服务（包括但不限于球管、探测器、高压模块及软件升级等），不含第三方设备，不限更换次数。

二、服务期限：3年，每年独立组织年度履约考核，依据采购文件约定考核标准评定结果；单次年度考核不合格的，采购人有权单方面终止合同，剩余服务不再履约，合同即时解除。

三、服务要求：

1.工程师：提供飞利浦原厂工程师服务，配备本项目维保设备经飞利浦原厂培训的专业工程师，并提供经飞利浦原厂培训证书原件或复印件，证书需具备飞利浦厂家防伪二维码；或响应文件提供承诺“成交后，服务商确保一个月内设备原厂对供应商拟派的工程师进行同型号设备原厂专业维修能力培训，并确保取得资质证书或资格证书或培训合格证明等，否则我单位自愿放弃本项目成交资格，已签订的合同自动终止，给采购人造成的一切损失由我单位全部承担。”

2.供应商须承诺（响应文件中提供承诺函）：

2.1所有零备件均为经生产厂家检测合格的原规格全新备件；若为不合格备件，则医院可不付款，同时赔偿医院损失。保证所有备件为原厂全新，备件一定需要有可追溯性，所有零配件的渠道、来源、使用均符合相关的法律法规，重要备件如球管、探测器更换时，须提供相应的报关单；

2.2免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持（提供厂家此类改版升级和技术支持的证明文件升级授权协议或购买合同），保证所有系统软件(非新增加功能）为最新版本；

2.3提供飞利浦原厂远程可视化诊断功能，能对设备性能参数实 时监控报警，及时发现存在的隐患；能远程控制设备排除简单故障；能判断绝大部分故障现象，以便工程师携带设备所需备件前往场地，确保机器开机率的提高；

3.具有24小时免费服务热线，免费提供远程诊断功能，可远程处理简单故障；

4.提供 CT整机的故障应急维修(包括但不限于承担维修产生的人工费、差旅费和包括球管、探测器等在内的所有配件及人工费用，无次数限制)；

5.从接到报修到电话响应时间≤2小时，现场维修响应时间≤24个小时；不更换配件自报修时起≤24小时；更换非核心配件自报修时起≤72小时，更换核心配件自报修时起≤96小时；

6.供应商承诺任何违规行为，由供应商承担全部法律责任和相关损失（响应文件中提供加盖公章承诺函）；

7.系统保养：

7.1对保修设备及相关配套设备作出日常保养计划，定期进行保养、维护，并做好记录；

7.2对我院工程技术人员进行培训；

7.3维保期间成交供应商应按规范对设备实施预防性保养（含预防性保养耗材），一年预防性保养次数≥2次，内容含设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、校准等，必须完成图像质量保证测试，并提供系统导出的质量检测结果。其中保养耗材、配件应为设备制造商生产元件，并保证设备经维护后的技术参数应与设备出厂标准相同；

7.4每次开展保养工作均应出具正规保养工作报告，由设备使用科室、医疗设备科进行签字确认，并分别留档备查。若查无保养报告1次，则该设备维保自动延期6个月，以此类推；

7.5每次维修后均需进行质量测试，并出具维修测试总结报告，内容至少包含：故障现象、故障原因、解决方案、配件更换记录等内容，确保符合相关国家或行业标准要求；

7.6年检时，负责调试机器到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告；

7.7所保设备提供系统及配套设备的相关软件、数字备份，并建立档案；

8.开机率保障：按全年365天计,保证全年开机率达到97%。对于开机率低于97%的，每少一个百分点（不足1个百分点按照1个百分点计算），服务合同期限将相应延长7日（响应文件中提供加盖公章承诺函）；

9.升级恢复至64排128层CT（响应文件中提供升级知识产权购买协议及飞利浦原厂升级授权证明文件），升级后的设备须满足相关法律法规要求和许可，否则相应后果由成交供应商承担；

10.免费提供一次整体移机服务。

注：上述技术参数中所有参数必须响应，否则视作无效响应。

附件：维保服务质量考核表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 业务人员 |  | 联系方式 |  |
| 合同签订时间 |  | 合同效期 |  |
| 考核项目 | 打分参考标准 |  | 得分 |
| 巡检工作 （10分） | 完成巡检，有完善巡检记录，所有科室签字···（10分） |  |  |
|  | 完成巡检，使用科室和管理科室签字不完整···（5分） |  |  |
|  | 未开展巡检···（0分） |  |  |
| 设备保养 （10分） | 制定设备的定期保养计划。···（0～3分） |  |  |
|  | 在预期维护保养时间之前一周内通知医院相关人保养时间。···（0～2分） |  |  |
|  | 工程师每半年至少进行一次设备的保养，根据厂家保养手册对设备进行制度化和规范化的维护、保养，详细记录设备初始状态···（0～5分） |  |  |
| 设备升级 （5分） | 在不新增功能前提下，设备开展必要的软硬件升级服务时，工程师及时上门升级。 ···（0～5分） |  |  |
| 配件品质 （50分） | 更换配件为零备件等为全新原厂备件，提供溯源材料···（50分） 更换配件为零备件等为全新原厂备件，未提供溯源材料···（30分） 更换配件为零备件等为非全新原厂备件···（0分） |  |  |
| 维修质量 （20分） | 工程师响应速度···（0～5分） |  |  |
|  | 维修周期（平均维修速度）···（0～5分） |  |  |
|  | 工程师技术水平···（0～5分） |  |  |
|  | 整体维修质量···（0～5分） |  |  |
| 季度、年度报告 （5分） | 维保、年度报告按时提交。···（5分） |  |  |
|  | 维保、年度报告不完善，但按时提交。···（1～4分） |  |  |
|  | 维保、年度报告不完善、未按时提交。···（0分） |  |  |
| 使用科室意见: |  |  |  |
| 医疗设备科意见: |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |
| 1.此表用于合同续签考核使用，合同期内服务状况评分＜70，视为考核不合格； |  |  |  |
| 2.此表填制时必须使用科室填写使用情况和续签建议，并签名； |  |  |  |
| 3.此表由医疗设备科进行初审，联系电话：0564-8689652。 |  |  |  |