PAGE  














采购需求
一、采购清单：

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	限价（万元/台）
	备注

	1
	智能化六分钟步行试验
	1
	台
	15
	


二、技术参数：
智能化六分钟步行试验

1.智能化6分钟步行试验系统覆盖六分钟步行试验全流程，符合《六分钟步行试验指南（ATS 2002）》 规范要求，六分钟步行试验过程分为准备阶段、试验阶段、恢复阶段，在各阶段均能够实时监测及显示心电、心率、血氧、呼吸率情况；准备阶段和恢复阶段进行borg评分、劳累度评分、血压测量。

★2.陀螺仪技术精准自动计圈功能，精准自动计算步行距离、步数，最后半圈六分钟步行距离支持自动生成或手动录入。

3.具备心率变异性分析功能，并出具HRV分析报告：报告内包含SDNN、SDANN、RMSSD、NN50、pNN50、HRVTI、LF、VLF、HF、ULF、庞加莱图、去趋势波动趋势图（DFA）、NN间期差值散点图、非线性特征图等。

4.具备肺功能测试，支持运动前、后可抓取三份肺功能仪数值报告，供临床医生择优选择；报告内容包含，FVC、FEV1、PEF、FEV1/FVC、FEF25、FEF50、FEF75、FEF25-75等临床肺功能核心关键指标。

5.实时监测生理参数：心电、心率、呼吸、血氧，并呈现实时动态趋势图，趋势图便于查看试验过程中各参数变化趋势，趋势图实时呈现加圈过程及时间点，趋势图实时呈现异常事件添加记录。

6.准备阶段和恢复阶段血压测量支持自动测量数据上传和手动测量录入。

★7.6分钟步行试验过程中可以不限次数记录患者异常情况（胸闷、头晕、心悸、呼吸困难、心绞痛、体力不支等）以及处理方式（暂停、吸氧等），能够自定义患者异常情况以及处理方式，支持提前结束6分钟步行试验。

8.具备心身多维度的量表评估功能，包括SDS、SAS、PSQI,MMRC,EQ-5D-5L,SF-36等，支持量表新增。

★9.智能生成六分钟步行试验报告，报告内容包括：是否参加过六分钟步行试验、试验前是否用药、试验时是否需要吸氧；试验时是否需要使用助行设备；报告呈现血氧、心率、步速、呼吸等生理参数的变化趋势图，趋势图中同时呈现加圈记录及异常事件添加记录；各生理参数的试验前后对比表；自动推送运动处方建议（快走、跑步机、功率车、椭圆机处方建议）；准备阶段、试验阶段、恢复阶段最快及最慢心率的心电图。 

10.具备身份证自动识别与信息自动录入功能，智能语音全程指导患者完成6分钟步行试验。

11.具备患者六分钟步行的数据统计表（按年龄、疾病、性别等进行分类统计）和康复趋势图（步行距离、峰值心率、一分钟运动心率恢复值、血氧趋势等）。

12.系统具备平板、电脑等多操作终端，能够进行数据回顾分析及管理，辅助建立院内康复数据库及医疗大数据中心。

13.心电：单导心电：可同时进行心电、呼吸的采集；心率监测范围15BPM～300BPM；

★14.呼吸：使用呼吸感应体积描记技术（RIP）进行呼吸率采样，呼吸率监测范围6BPM-70BPM、分辨率1BPM；

15.血氧部分：测量范围：35%～100%，精度：70%-100%，±2%，50%-69%，±3%，50%以下不作要求。

16.血压部分：测量方法：示波法；测量范围：0—299mmHg；测量准确度：±3mmHg，脉搏数：读取数值的±5%。

17.肺功能仪部分：

容量范围，0 ~ 10 L；容量准确性，±3 ％或±0.05 L（取其大值）；

流速范围，0 L/s ~ 16 L/s；流速准确性，±5 ％或±0.2 L/s（取其大值）。

18.集中管理工作站：能够进行设备的管理及收纳，配备电脑工作站及打印机，能够进行集中监测、患者管理、数据回顾分析以及报告打印，内存≥16G、硬盘固态≥1T，打印机1台。

19.配置： 

数字化六分钟步行软件1套、动态心电记录仪1套、脉搏血氧饱和度仪1套、臂式电子血压计1个、肺功能仪1台、移动工作站1套、集中管理工作站（包含电脑，打印机，设备充电管理及收纳存储）1套。

注：上述技术参数中所有参数必须响应，其中“★”参数供应商须在响应文件中提供证明资料，非“★”参数以响应情况表为评审依据。


















































	
	
	

	
	
	

	
	

	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
	
	

	
	
	


	
	
	


	
	
	


	
	
	



	
	
	







	
	
	




















































































	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	























































	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




























	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	

	
	
	















	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	
	
	

	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	





















































	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	










PAGE  


