# 采购需求

前注：

标■条款为必须响应项，如负偏离或不响应的，投标无效；

标★条款为重要参数，投标文件中需按要求提供相关证明材料；

其余条款为一般参数项目，以响应情况表为准。其余条款如有3条及以上负偏离或不响应的，投标无效。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清（无息）。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 舒城县人民医院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起25日历天内完成安装调试工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年。 |

## 二、货物需求

## （一）主要标的物

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜手术刨削器（粉碎器） | 1、内窥镜手术刨削器 1.1用途：适用于泌尿外科内窥镜手术下，对软组织进行绞碎或切除操作 ■1.2最大输出转矩：≥80 mN·m ★1.3最高输出转速：≥2500 r / min ★1.4调速范围：≥10档可调 1.5极限负压：≤-80kPa 1.6吸引通道液体流量：≥400 mL / min ★1.7刀具外径：Ø 4.5 mm、Ø 4.2 mm 、Ø 4.0 mm 1.8刀具工作长度：≥400 mm 1.9噪声：≤65 db ★1.10手柄可高温高压消毒，手柄可消毒次数：≥200次 2、电切内窥镜 2.1镜体外径： Ø4mm 2.2工作长度： ≥300mm 2.3视场角：≥65°，视向角：≥30° 2.4对应设计光学工作距离：≥10mm 2.5有效景深范围：3～50mm 2.6内鞘（闭孔器）外径：24Fr，工作长度≥205mm 2.7外鞘（含闭孔器）外径：26Fr，工作长度≥175mm 2.8操作器外径：≤4mm 3、尿道膀胱镜 3.1视向角：0°，视场角：70° 3.2器械通道：≥φ5mm； 3.3工作长度：≥200mm; 3.4镜体外径：≤15Fr； 3.5光缆接头外径：≤φ10mm； | 2套 | 工业 | / |  |

## （二）与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等 应配备产品清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜手术刨削器 |  | 1套 |  |
| 1.1 | 主 机 |  | 1台 |  |
| 1.2 | 手 柄 |  | 1把 |  |
| 1.3 | 刀 具（各规格） |  | 1套 |  |
| 1.4 | 脚踏开关 |  | 1只 |  |
| 1.5 | 台车 |  | 1台 |  |
| 2 | 负压吸引装置 |  | 1套 |  |
| 2.1 | 溢流保护杯 |  | 1只 |  |
| 2.2 | 组织收集容器组件 |  | 1只 |  |
| 2.3 | 废液收集容器组件 |  | 2只 |  |
| 2.4 | 过滤网 |  | 15只 |  |
| 2.5 | 软 管 |  | 1套 |  |
| 2.6 | 消毒盒 (可供手柄、刀具、软管消毒) |  | 1个 |  |
| 3 | 电切内窥镜 |  | 1套 |  |
| 3.1 | 电切内窥镜 |  | 1支 |  |
| 3.2 | 操作器 |  | 1把 |  |
| 3.3 | 光纤锁止器 |  | 1把 |  |
| 3.4 | 外鞘套及闭孔器 |  | 1把 |  |
| 3.5 | 內鞘套及闭孔器 |  | 1个 |  |
| 3.6 | 进水接门 |  | 1个 |  |
| 3.7 | 密封帽 |  | 10个 |  |
| 3.8 | 艾克力接头 |  | 1个 |  |
| 3.9 | 新式吸引器 |  | 1个 |  |
| 3.10 | 冲衬接头 |  | 1个 |  |
| 4 | 尿道膀胱镜 |  | 1套 |  |
| 4.1 | 粉碎内窥镜 |  | 1支 |  |

## 三、报价要求

本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。

- 其他要求

易损件报价:此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。易损件报价原则上不高于市场同类产品价格，如无请填“无”。

| 名称 | 规格 | 产地 | 报价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |