- 采购需求

医用臭氧治疗仪

一、技术参数要求：

1、工作温度：10℃-35℃；湿度：35%-80%，不凝固；

2、设备具有中英文语言设置，开机进行自检环节，有进度显示；

3、大气压力范围：700hPa-1060hPa；

★4、臭氧浓度范围：0-80µg/ml；

5、臭氧浓度步距：1µg/ml；

6、臭氧浓度误差：±4%（10-35℃）；

7、气体流速：1.0L/min±10%；

8、气路压力：35kPa±10%；

★9、真空压力：-60kPa±10%；

★10、医用臭氧治疗仪具有抽真空功能，真空负压到 -60kP 自动停止抽真空；

★11、定量供气体积：10ml-9999ml；

★12、定时供气时间：10min后自动停止供气；

13、臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示，亮度可调节；

14、主界面显示注射器模式、系统设置、定量供气模式、定压供气模式和定时供气模式；

15、有残余臭氧净化功能，灌注完成后，残余臭氧可经催化处理后安全排放；

★16、室间空气中残留臭氧浓度≤0.16mg/m3；

17.机器使用可能涉及的耗材不得“专机专用”，必须开放。

二、耗材报价:

耗材报价:此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。易损件报价原则上不高于市场同类产品价格，如无请填“无”。

| - 名称 | - 规格 | - 产地 | - 报价 | - 质保期 | - 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性使用空气过滤器 |  |  |  |  | - 18元/个 |
| 一次性耐臭氧输血器 |  |  |  |  | - 33元/根 |
| 一次性耐臭氧塑料血袋 |  |  |  |  | - 23元/袋 |
| 一次性耐臭氧注射器 |  |  |  |  | - 1元/支 |

配置清单

| 序号 | 品 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 氧气连接管 | 1套 |
| 3 | 氧气减压器 | 1个 |
| 4 | 40L氧气筒 | 1只 |
| 5 | 水平旋转摇床 | 1个 |
| 6 | 一次性使用空气过滤器 | 100个 |
| 7 | 一次性耐臭氧输血器 | 50 根 |
| 8 | 一次性耐臭氧塑料血袋 | 50 袋 |
| 9 | 一次性耐臭氧配药用注射器 | 50 支 |
| 10 | 玻璃注射器 | 10 支 |

## 注：1.采购需求所有技术参数必须全部满足，未响应或负偏离的，按无效投标处理；

## 2.投标文件中须提供满足“★”参数的证明材料，证明材料须包含如下证明材料其中之一：医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页；未提供或提供材料无法证明满足技术参数要求的，按无效响应处理；

## 3.中标人的投标报价包含上述所有货物及服务内容。