[bookmark: _Toc20017]采购需求
前注：
1.“█”技术参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；
2.“★”技术参数为评分参数；
3.非“█或★”技术参数条款≥3条未响应或负偏离的，按无效投标处理；
[bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年
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[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc13759]（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	是否为核心产品
	备注

	1
	神经外科手术显微镜
	1.主镜 
■1.1 双人四目,适用神经外科显微手术；​
1.2触摸屏集控系统：通过≥22英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限；
1.3 采用全光路复消色差技术；​
1.4 无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）；
■1.5 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm；​
★1.6 广角目镜，屈光补偿+5D/-6D，眼杯高度可调；
1.7 主镜可绕垂直轴旋转≥540º，左右倾斜：-45º/45º，前倾-30º/后倾130º；​
1.8 12.5X 双目镜筒，0-180º可调，可左右360°旋转；
★1.9 全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度控制等；
1.10 集成电动变焦；
★1.11 智能远程诊断：无外挂模块，可通过全内置主机的远程服务平台实现远程机器使用日志、报错和故障排除等售后服务功能；
1.12 机头后备手动旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮；
1.13 变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度；
1.14 具有自动对焦功能
2.助手镜​
2.1 助手镜目镜具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置；
2.2 配置全金属插入式直视镜筒。
3.照明系统​
3.1 支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜；​
■3.2 照明光源：双氙灯照明系统（主光源≥300W氙灯，备用光源≥300W氙灯），可自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能；
3.3 照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动；
3.4 通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能；
3.5 自动调节亮度：为了实现目镜中稳定的图片亮度，根据工作距离和放大倍率调整照明亮度。
4.支架系统​
■4.1 平衡调节：具备一键电动平衡调节功能；
★4.2 显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm；
4.3 支架具有≥6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁；
4.4 智能防震颤支架：支架采用智能感应减震马达；
4.6 过顶设计，支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1600mm；​
★4.7 具备消毒套自动抽真空功能。 
5.摄像系统​
★5.1 一体化设计，镜体内内置原厂高清3CCD摄像头（≥1920*1080p），无需外接分光器和视频适配器；
5.2 配置原厂≥24英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且内置视频工作站具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能；
5.3 视频输出端口HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口；
5.4 照片格式：JPEG，PNG；
5.5 音频功能：可通过界面触控调焦音频大小。
■6.荧光功能
6.1 内置本厂全高清血管荧光造影模块，分辨率≥1920*1080P，荧光亮度增益可调节，确保术中成像效果清晰可见，荧光影像自动捕获、视频自动记录功能，画中画对比,自动回放功能，荧光视频可输出至外部监视器，荧光剂为吲哚菁绿（ICG）。
6.2 可升级本厂全高清肿瘤荧光模块，分辨率：≥1920×1080P，荧光亮度增益可调节，确保术中成像效果清晰可见，荧光影像自动捕获、视频自动记录功能，画中画对比,自动回放功能，荧光视频可输出至外部监视器，荧光剂为荧光素钠。
■7.配置清单：
1.显微镜主机 1台
2.集控触摸屏 1台
3.180 度主刀镜 1套
4.12.5X 目镜 2对
5.三关节助手镜1套
6.自动平衡落地式防震支架 1套
7.氙灯光源 1套
8.原厂内置3CCD全高清摄像头1套
9.高清视频记录系统（内置） 1套
10.DOF 一键景深增强功能 1套
[bookmark: _GoBack]11.术中荧光系统 1套
12.内置无线网络包WIFI 1套
13.消毒套抽真空系统（内置于支架） 1套
14.标配本厂防尘保护套
15.原厂无菌套 30个
16.标配UPS电源
	1套
	/
	本产品允许进口产品投标,不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。


[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
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易损件报价：投标人须在投标文件中对下述易损件进行单独报价，此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。
	[bookmark: _Toc6637]名称
	单价限价
	规格
	产地
	报价
	质保期

	光源（灯）
	5000.00元/颗
	
	
	
	



第 55 页 共 64 页

