# 采购需求

前注：

## 1.“█”技术参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；

## 2.“★”技术参数为评分参数；

## 3.非“█或★”技术参数条款≥3条未响应或负偏离的，按无效投标处理；

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 舒城县人民医院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年 |

## 二、货物需求

- （一）主要标的物

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经外科手术显微镜 | 1.主镜 ■1.1 双人四目,适用神经外科显微手术；​ 1.2触摸屏集控系统：通过≥22英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限； 1.3 采用全光路复消色差技术；​ 1.4 无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）； ■1.5 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm；​ ★1.6 广角目镜，屈光补偿+5D/-6D，眼杯高度可调； 1.7 主镜可绕垂直轴旋转≥540º，左右倾斜：-45º/45º，前倾-30º/后倾130º；​ 1.8 12.5X 双目镜筒，0-180º可调，可左右360°旋转； ★1.9 全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度控制等； 1.10 集成电动变焦； ★1.11 智能远程诊断：无外挂模块，可通过全内置主机的远程服务平台实现远程机器使用日志、报错和故障排除等售后服务功能； 1.12 机头后备手动旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； 1.13 变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度； 1.14 具有自动对焦功能 2.助手镜​ 2.1 助手镜目镜具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置； 2.2 配置全金属插入式直视镜筒。 3.照明系统​ 3.1 支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜；​ ■3.2 照明光源：双氙灯照明系统（主光源≥300W氙灯，备用光源≥300W氙灯），可自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能； 3.3 照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动； 3.4 通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能； 3.5 自动调节亮度：为了实现目镜中稳定的图片亮度，根据工作距离和放大倍率调整照明亮度。 4.支架系统​ ■4.1 平衡调节：具备一键电动平衡调节功能； ★4.2 显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm； 4.3 支架具有≥6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁； 4.4 智能防震颤支架：支架采用智能感应减震马达； 4.6 过顶设计，支架最大高度≥2300mm，有效臂展≥1600mm；​ ★4.7 具备消毒套自动抽真空功能。 5.摄像系统​ ★5.1 一体化设计，镜体内内置原厂高清3CCD摄像头（≥1920*1080p），无需外接分光器和视频适配器； 5.2 配置原厂≥24英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且内置视频工作站具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能； 5.3 视频输出端口HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口； 5.4 照片格式：JPEG，PNG； 5.5 音频功能：可通过界面触控调焦音频大小。 ■6.荧光功能 6.1 内置本厂全高清血管荧光造影模块，分辨率≥1920*1080P，荧光亮度增益可调节，确保术中成像效果清晰可见，荧光影像自动捕获、视频自动记录功能，画中画对比,自动回放功能，荧光视频可输出至外部监视器，荧光剂为吲哚菁绿（ICG）。 6.2 可升级本厂全高清肿瘤荧光模块，分辨率：≥1920×1080P，荧光亮度增益可调节，确保术中成像效果清晰可见，荧光影像自动捕获、视频自动记录功能，画中画对比,自动回放功能，荧光视频可输出至外部监视器，荧光剂为荧光素钠。 ■7.配置清单： 1.显微镜主机 1台 2.集控触摸屏 1台 3.180 度主刀镜 1套 4.12.5X 目镜 2对 5.三关节助手镜1套 6.自动平衡落地式防震支架 1套 7.氙灯光源 1套 8.原厂内置3CCD全高清摄像头1套 9.高清视频记录系统（内置） 1套 10.DOF 一键景深增强功能 1套 11.术中荧光系统 1套 12.内置无线网络包WIFI 1套 13.消毒套抽真空系统（内置于支架） 1套 14.标配本厂防尘保护套 15.原厂无菌套 30个 16.标配UPS电源 | 1套 | / | 本产品允许进口产品投标,不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。 |

## 三、报价要求

## 本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。

## 四、其他要求

易损件报价：投标人须在投标文件中对下述易损件进行单独报价，此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。

| ## 名称 | ## 单价限价 | ## 规格 | ## 产地 | ## 报价 | ## 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 光源（灯） | ## 5000.00元/颗 |  |  |  |  |