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医用臭氧治疗仪
一、技术参数要求：
1、工作温度：10℃-35℃；湿度：35%-80%，不凝固；
2、设备具有中英文语言设置，开机进行自检环节，有进度显示；
3、大气压力范围：700hPa-1060hPa；
★4、臭氧浓度范围：0-80µg/ml；
5、臭氧浓度步距：1µg/ml；
6、臭氧浓度误差：±4%（10-35℃）；
7、气体流速：1.0L/min±10%；
8、气路压力：35kPa±10%；
★9、真空压力：-60kPa±10%；
★10、医用臭氧治疗仪具有抽真空功能，真空负压到 -60kP 自动停止抽真空；
★11、定量供气体积：10ml-9999ml；
★12、定时供气时间：10min后自动停止供气；
13、臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示，亮度可调节；
14、主界面显示注射器模式、系统设置、定量供气模式、定压供气模式和定时供气模式；
15、有残余臭氧净化功能，灌注完成后，残余臭氧可经催化处理后安全排放；
★16、室间空气中残留臭氧浓度≤0.16mg/m3；
17.机器使用可能涉及的耗材不得“专机专用”，必须开放。
二、耗材报价:
耗材报价:此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。易损件报价原则上不高于市场同类产品价格，如无请填“无”。
	名称
	规格
	产地
	报价
	质保期
	单价限价

	一次性使用空气过滤器
	
	
	
	
	18元/个

	一次性耐臭氧输血器
	
	
	
	
	33元/根

	一次性耐臭氧塑料血袋
	
	
	
	
	23元/袋

	一次性耐臭氧注射器
	
	
	
	
	1元/支


配置清单
	序号
	品 名
	数 量

	1
	主机
	1台

	2
	氧气连接管
	1套

	3
	氧气减压器
	1个

	4
	40L氧气筒
	1只

	5
	水平旋转摇床
	1个

	6
	一次性使用空气过滤器
	100个

	7
	一次性耐臭氧输血器
	50 根

	8
	一次性耐臭氧塑料血袋
	50 袋

	9
	一次性耐臭氧配药用注射器
	50 支

	10
	玻璃注射器
	10 支


注：1.采购需求所有技术参数必须全部满足，未响应或负偏离的，按无效投标处理；
2.投标文件中须提供满足“★”参数的证明材料，证明材料须包含如下证明材料其中之一：医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页；未提供或提供材料无法证明满足技术参数要求的，按无效响应处理；
3.中标人的投标报价包含上述所有货物及服务内容。
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