[bookmark: _Toc20017]采购需求
前注：
1.“█”技术参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；
2.“★”技术参数为评分参数；
3.非“█或★”技术参数条款≥3条未响应或负偏离的，按无效投标处理；
[bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32021]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年
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[bookmark: _Toc2445]二、货物需求
[bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc4843]（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	是否为核心产品
	备注

	1
	高清电子十二指肠镜系统
	1.高清图像处理装置主机：
1.1 高清图像处理器主机，数字信号输出可选择HD-SDI或SD-SDI、DV、DVI；
1.2具有高清HDTV信号输出：图像分辨率≥1920×1080P； 
1.3具备特殊光观察功能：NBI或者BLI或者OE或者VIST；
★1.4 具备自体荧光成像功能；
█1.5 具有血红色素浓度强调或增强功能；
1.6 具有色图功能；
1.7 具有彩虹现象修正功能；
1.8 具有一键白平衡调节功能；
★1.9 具有色调调节功能；
1.10 具有自动增益控制功能和对比度调节功能；
█1.11 具有一键测光模式选择功能，测量模式：平均测光；峰值测光；自动测光等；
1.12 构造强调设定功能；
1.13 轮廓强调设定功能；
1.14 一键图像大小选择；
1.15具备一键恢复功能；
1.16 一键快速实时图像冻结功能；
1.19 可兼容内镜插入形态观测装置；
★1.20 主机可兼容电子胃镜、电子结肠镜、电子支气管镜、超声胃镜、超声支气管镜、小肠镜及细胞内镜；
2.内窥镜冷光源：
2.2 具备自体荧光成像功能；
★2.3 自动亮度调节模式：伺服光圈模式；自动曝光≥16档；
2.4 气泵：横隔膜式气泵，≥4级可调；
2.5 送水方式：气压送水或可拆卸式水瓶；
★2.6 检查灯：≥300W氙气短弧灯；
2.8 具有亮度调节功能；
2.9 具有染色转换功能；
3 电子十二指肠镜:；
3.2 视野角≥100°；
★3.3 视野方向：后方斜视≥105°；
3.4 景深：5-60mm；
★3.5 弯曲角度：上≥120°下≥90°,左≥90°,右≥110°；
3.6 先端部外径：≤13.5 mm；
★3.7 插入部外径：≤11.5 mm；
★3.8 钳子管道内径：≥4.0mm；
3.9 钳子管道最小可视距离：距先端≤10mm；
3.10有效长度：≥1230 mm；全长：≥1500 mm；
3.11兼容高频电治疗；
4、高频电刀:
★4.1多用途电外科平台与图像处理装置为本厂生产，具备单极、双极、生理盐水等多种模式，可用于ERCP内镜下手术，开放式手术及腔镜下手术，满足手术的各种需求；
4.2 具备单级/双极高频功能输出，最大功率≥300W，可根据不同组织的阻抗自动调节功率输出；
4.3 彩色触摸屏调节，通用插口，即插即用，具有器械识别功能；
[bookmark: _GoBack]4.4 具有HPCS高功率切割功能（以高功率输出直致检测出放电为止）；
4.5 具备自动生理盐水检测；
4.6 具备快速火花监测功能；
4.7可选配气腹机连接可实现自动排烟功能，可升级超声刀高频电双能量平台(一把器械同时输出超声能量与双极能量)。
█二、配置清单：
1.高清图像处理装置主机1台；
2.内窥镜冷光源1台；
3.电子十二指肠镜2根；
4.高频电刀1台
5.医用仪器台车1辆；
6.高清医用监视器1台：屏幕≥32英寸；
7.电脑图文工作站1套：电脑、SSD硬盘≥1TB、屏幕≥27英寸、彩色打印机，高清刻录机1台；
8.与主机相兼容内镜保养测漏装置，水泵各1套。
	1套
	/
	本产品允许进口产品投标,不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。


[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
[bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc15293]四、其他要求
易损件报价：投标人须在投标文件中对下述易损件进行单独报价，此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。
	名称
	单价限价
	规格
	产地
	报价
	质保期

	光源（灯）
	5000.00元/颗
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