# 采购需求

前注：

## 1.“█”技术参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；

## 2.“★”技术参数为评分参数；

## 3.非“█或★”技术参数条款≥3条未响应或负偏离的，按无效投标处理；

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 舒城县人民医院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年 |

## 二、货物需求

- （一）主要标的物

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子十二指肠镜系统 | 1.高清图像处理装置主机： 1.1 高清图像处理器主机，数字信号输出可选择HD-SDI或SD-SDI、DV、DVI； 1.2具有高清HDTV信号输出：图像分辨率≥1920×1080P； 1.3具备特殊光观察功能：NBI或者BLI或者OE或者VIST； ★1.4 具备自体荧光成像功能； █1.5 具有血红色素浓度强调或增强功能； 1.6 具有色图功能； 1.7 具有彩虹现象修正功能； 1.8 具有一键白平衡调节功能； ★1.9 具有色调调节功能； 1.10 具有自动增益控制功能和对比度调节功能； █1.11 具有一键测光模式选择功能，测量模式：平均测光；峰值测光；自动测光等； 1.12 构造强调设定功能； 1.13 轮廓强调设定功能； 1.14 一键图像大小选择； 1.15具备一键恢复功能； 1.16 一键快速实时图像冻结功能； 1.19 可兼容内镜插入形态观测装置； ★1.20 主机可兼容电子胃镜、电子结肠镜、电子支气管镜、超声胃镜、超声支气管镜、小肠镜及细胞内镜； 2.内窥镜冷光源： 2.2 具备自体荧光成像功能； ★2.3 自动亮度调节模式：伺服光圈模式；自动曝光≥16档； 2.4 气泵：横隔膜式气泵，≥4级可调； 2.5 送水方式：气压送水或可拆卸式水瓶； ★2.6 检查灯：≥300W氙气短弧灯； 2.8 具有亮度调节功能； 2.9 具有染色转换功能； 3 电子十二指肠镜:； 3.2 视野角≥100°； ★3.3 视野方向：后方斜视≥105°； 3.4 景深：5-60mm； ★3.5 弯曲角度：上≥120°下≥90°,左≥90°,右≥110°； 3.6 先端部外径：≤13.5 mm； ★3.7 插入部外径：≤11.5 mm； ★3.8 钳子管道内径：≥4.0mm； 3.9 钳子管道最小可视距离：距先端≤10mm； 3.10有效长度：≥1230 mm；全长：≥1500 mm； 3.11兼容高频电治疗； 4、高频电刀: ★4.1多用途电外科平台与图像处理装置为本厂生产，具备单极、双极、生理盐水等多种模式，可用于ERCP内镜下手术，开放式手术及腔镜下手术，满足手术的各种需求； 4.2 具备单级/双极高频功能输出，最大功率≥300W，可根据不同组织的阻抗自动调节功率输出； 4.3 彩色触摸屏调节，通用插口，即插即用，具有器械识别功能； 4.4 具有HPCS高功率切割功能（以高功率输出直致检测出放电为止）； 4.5 具备自动生理盐水检测； 4.6 具备快速火花监测功能； 4.7可选配气腹机连接可实现自动排烟功能，可升级超声刀高频电双能量平台(一把器械同时输出超声能量与双极能量)。 █二、配置清单： 1.高清图像处理装置主机1台； 2.内窥镜冷光源1台； 3.电子十二指肠镜2根； 4.高频电刀1台 5.医用仪器台车1辆； 6.高清医用监视器1台：屏幕≥32英寸； 7.电脑图文工作站1套：电脑、SSD硬盘≥1TB、屏幕≥27英寸、彩色打印机，高清刻录机1台； 8.与主机相兼容内镜保养测漏装置，水泵各1套。 | 1套 | / | 本产品允许进口产品投标,不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。 |

## 三、报价要求

## 本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。

## 四、其他要求

易损件报价：投标人须在投标文件中对下述易损件进行单独报价，此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。

| ## 名称 | ## 单价限价 | ## 规格 | ## 产地 | ## 报价 | ## 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 光源（灯） | ## 5000.00元/颗 |  |  |  |  |