[bookmark: _Toc20017]采购需求
前注：
1.“█”技术参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；
2.“★”技术参数为评分参数；
3.非“█或★”技术参数条款≥3条未响应或负偏离的，按无效投标处理；
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32021]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年
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[bookmark: _Toc2445]二、货物需求
[bookmark: _Toc7421][bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc4843]（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	是否为核心产品
	备注

	1
	眼科前后节手术显微镜
	■一、整体要求：满足眼科前后节手术需求；
二、技术参数：
1.镜体：
★1.1 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统）；
1.2 变倍系统：电动变倍系统，变倍比1：6；
1.3 放大倍数：4.5ⅹ-25.5ⅹ(10倍目镜／200毫米物镜时)；
★1.4 双目镜筒：0-180度倾角可调，带有内置倒像双目镜筒；
1.5 目镜：10ⅹ、12.5ⅹ，目镜屈光补偿：+5D到-8D，物镜：f=200毫米；
1.6 调焦范围：≥50mm；
1.7 具有智能景深增强系统；
★1.8 助手镜：内置≥四光路助手镜，可独立调焦变倍，0°助手镜。
2.XY水平移动：
★2.1平移范围：≥60mm×60mm；
2.2带有自动复位功能；
2.3具有智能待机功能。
3.照明系统：
★3.1具有立体同轴照明系统；
3.2 卤素灯12V/100W，主备各1个；
3.3 主备用灯泡具有完全自动切换功能；
★3.4 照明方式：冷光源，通过光纤传导照明。
■4.滤光片：
4.1滤片：内置紫外线防护滤光片；
4.2 视网膜保护装置：视网膜保护装置。
5.控制单元：
5.1 控制面板：触摸屏显示面板；
5.2 用户参数设置：≥20组用户参数设置。具有亮度、变倍速度、变焦速度、XY平移速度、故障诊断码等参数显示；
5.3 脚踏功能：全封闭防水、有线脚踏。
6.支架系统：落地式支架，承重≥14Kg；
7.非接触广角镜：
■7.1 非接触广角镜系统为显微镜本厂产品；
7.2光学部分：全部光学采用复消色差技术，光学透镜表面采用抗反光多层镀膜，透镜部分采用非球面设计；
★7.3 广角镜度数：
60D：主要用于观察眼后极部；
128D: 大范围视野，用于观察130°左右的眼底范围；
★7.4机械参数：内调焦设计，最大安全工作距离≥110mm（保证角膜到镜头的距离不变）广角镜镜托及支架部分角度可调：0°-360°。
配备适配的后节高清摄录像系统：内存≥8GB，硬盘≥4T，显示屏≥24英寸，处理器：八核中央处理器。
■8.配置清单：
1.显微镜主机 1台
2.手动倒像主刀镜筒（0-180度倾角可调） 1套
3.12.5X广角插入式目镜x2 1套
4.整合式0度助手镜 1套
5.10X广角插入式目镜x2（助手镜） 1套
6.物镜F=200mm•复消色差 1套
7.落地式支架	1套
8.多功能有线脚踏 1只
9.非接触广角镜及安装组件 1套
10.可消毒观察镜支架（工作距离f=200mm）1套
11.128D 非球面观察镜	 1套
13.60D 非球面观察镜 1套
14.可消毒金属盒和金属托盘	1套
15.22mm无菌防护帽，30只
16.高清摄录像系统 1套
17.防尘罩	1套
18.标配UPS电源
	1套
	是
	眼科前后节手术显微镜允许进口产品投标,不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。

	2
	眼科前节手术显微镜
	■一、整体要求：满足眼科前节手术需求；
二、技术参数：
1.镜体：
★1.1光学系统；全部复消色差光学系统；
1.2 变倍系统：电动≥5档复消色差变倍器；
1.3 放大倍数：0.4 / 0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5，4.5x - 25.5x；
1.4 双目镜筒：45°倾斜镜筒，f = 170 mm；
1.5目镜：12.5ⅹ；
1.6 目镜屈光补偿：-5D 到+5D；
1.7 物镜：F=200mm,复消色差光学；
1.8 调焦：电动调焦，范围≥50mm；
1.9 独立调焦变倍：45 度倾角 0 度助手镜，独立调焦、变倍助手镜系统。
2.XY 水平移动：
2.1智能待机位置设计；显微镜进入待机位置，可自动关闭光源，重新进入工作位置可自动启动照明系统；
★2.2平移范围：≥60mm×60mm，并具有自动复位功能。
■3.滤光片：
3.1 视网膜保护滤光片（蓝光滤波片）；
3.2 卤素灯-模式滤光片；
3.3 CRI 滤光片；
4.照明系统：
4.1LED照明光源；色温：约4500 K（± 500 K）
[bookmark: _GoBack]4.2照明技术：2度照明；提供高明亮、高对比的红光反射；6度照明，提供立体感的视野照明；
4.3备用光源：≥4 组 LED 光源；
5.防水脚踏；
6.支架系统：落地式支架，承重≥8Kg；
■7.配置清单：
1.显微镜主机	1台
2.显微镜支架	1套
3.目镜	 1套
4.物镜	 1套
5.助手镜	1套
6.防尘罩	1套
7.消毒帽	1套
8.运输箱	1套
9.标配UPS电源
	1套
	否
	/


[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
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[bookmark: _Toc6637]易损件报价：投标人须在投标文件中对下述易损件进行单独报价，此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。
	名称
	单价限价
	规格
	产地
	报价
	质保期

	光源（灯）
	5000.00元/颗
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