# 采购需求

前注：

## 1.“█”技术参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；

## 2.“★”技术参数为评分参数；

## 3.非“█或★”技术参数条款≥3条未响应或负偏离的，按无效投标处理；

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 舒城县人民医院 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日起3年 |

## 二、货物需求

- （一）主要标的物

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科前后节手术显微镜 | ■一、整体要求：满足眼科前后节手术需求； 二、技术参数： 1.镜体： ★1.1 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统）； 1.2 变倍系统：电动变倍系统，变倍比1：6； 1.3 放大倍数：4.5ⅹ-25.5ⅹ(10倍目镜／200毫米物镜时)； ★1.4 双目镜筒：0-180度倾角可调，带有内置倒像双目镜筒； 1.5 目镜：10ⅹ、12.5ⅹ，目镜屈光补偿：+5D到-8D，物镜：f=200毫米； 1.6 调焦范围：≥50mm； 1.7 具有智能景深增强系统； ★1.8 助手镜：内置≥四光路助手镜，可独立调焦变倍，0°助手镜。 2.XY水平移动： ★2.1平移范围：≥60mm×60mm； 2.2带有自动复位功能； 2.3具有智能待机功能。 3.照明系统： ★3.1具有立体同轴照明系统； 3.2 卤素灯12V/100W，主备各1个； 3.3 主备用灯泡具有完全自动切换功能； ★3.4 照明方式：冷光源，通过光纤传导照明。 ■4.滤光片： 4.1滤片：内置紫外线防护滤光片； 4.2 视网膜保护装置：视网膜保护装置。 5.控制单元： 5.1 控制面板：触摸屏显示面板； 5.2 用户参数设置：≥20组用户参数设置。具有亮度、变倍速度、变焦速度、XY平移速度、故障诊断码等参数显示； 5.3 脚踏功能：全封闭防水、有线脚踏。 6.支架系统：落地式支架，承重≥14Kg； 7.非接触广角镜： ■7.1 非接触广角镜系统为显微镜本厂产品； 7.2光学部分：全部光学采用复消色差技术，光学透镜表面采用抗反光多层镀膜，透镜部分采用非球面设计； ★7.3 广角镜度数： 60D：主要用于观察眼后极部； 128D: 大范围视野，用于观察130°左右的眼底范围； ★7.4机械参数：内调焦设计，最大安全工作距离≥110mm（保证角膜到镜头的距离不变）广角镜镜托及支架部分角度可调：0°-360°。 配备适配的后节高清摄录像系统：内存≥8GB，硬盘≥4T，显示屏≥24英寸，处理器：八核中央处理器。 ■8.配置清单： 1.显微镜主机 1台 2.手动倒像主刀镜筒（0-180度倾角可调） 1套 3.12.5X广角插入式目镜x2 1套 4.整合式0度助手镜 1套 5.10X广角插入式目镜x2（助手镜） 1套 6.物镜F=200mm•复消色差 1套 7.落地式支架 1套 8.多功能有线脚踏 1只 9.非接触广角镜及安装组件 1套 10.可消毒观察镜支架（工作距离f=200mm）1套 11.128D 非球面观察镜 1套 13.60D 非球面观察镜 1套 14.可消毒金属盒和金属托盘 1套 15.22mm无菌防护帽，30只 16.高清摄录像系统 1套 17.防尘罩 1套 18.标配UPS电源 | 1套 | 是 | 眼科前后节手术显微镜允许进口产品投标,不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。 |
| 2 | 眼科前节手术显微镜 | ■一、整体要求：满足眼科前节手术需求； 二、技术参数： 1.镜体： ★1.1光学系统；全部复消色差光学系统； 1.2 变倍系统：电动≥5档复消色差变倍器； 1.3 放大倍数：0.4 / 0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5，4.5x - 25.5x； 1.4 双目镜筒：45°倾斜镜筒，f = 170 mm； 1.5目镜：12.5ⅹ； 1.6 目镜屈光补偿：-5D 到+5D； 1.7 物镜：F=200mm,复消色差光学； 1.8 调焦：电动调焦，范围≥50mm； 1.9 独立调焦变倍：45 度倾角 0 度助手镜，独立调焦、变倍助手镜系统。 2.XY 水平移动： 2.1智能待机位置设计；显微镜进入待机位置，可自动关闭光源，重新进入工作位置可自动启动照明系统； ★2.2平移范围：≥60mm×60mm，并具有自动复位功能。 ■3.滤光片： 3.1 视网膜保护滤光片（蓝光滤波片）； 3.2 卤素灯-模式滤光片； 3.3 CRI 滤光片； 4.照明系统： 4.1LED照明光源；色温：约4500 K（± 500 K） 4.2照明技术：2度照明；提供高明亮、高对比的红光反射；6度照明，提供立体感的视野照明； 4.3备用光源：≥4 组 LED 光源； 5.防水脚踏； 6.支架系统：落地式支架，承重≥8Kg； ■7.配置清单： 1.显微镜主机 1台 2.显微镜支架 1套 3.目镜 1套 4.物镜 1套 5.助手镜 1套 6.防尘罩 1套 7.消毒帽 1套 8.运输箱 1套 9.标配UPS电源 | 1套 | 否 | / |

## 三、报价要求

## 本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。

## 四、其他要求

易损件报价：投标人须在投标文件中对下述易损件进行单独报价，此项报价不作为本次评标依据，院方仅作参考，按需采购。

| ## 名称 | ## 单价限价 | ## 规格 | ## 产地 | ## 报价 | ## 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 光源（灯） | ## 5000.00元/颗 |  |  |  |  |