

其他行业项目单一来源采购文件示范文本（货物类）
[bookmark: _Toc31275]  采购需求
前注：
1.参照《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

[bookmark: _Toc21372][bookmark: _Toc23100][bookmark: _Toc17468][bookmark: _Toc10363]一、采购需求前附表
	[bookmark: _Toc2632][bookmark: _Toc12444][bookmark: _Toc28831]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院

	3
	供货及安装期限
	合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年

	5
	……
	……



[bookmark: _Toc15860]二、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	治疗型电子胃镜（镜头）
	1.可采集HD高清图像；
2.具备窄带成像特殊光观察功能；
3.视野角：直视≥140°；  
4.景深：3~100mm；
5.弯曲角度：上≥210°、下≥120°,左≥100°、右≥100°；
6.先端部外径：≤9.8mm；
7.插入部外径：≤9.9mm；
8.钳子管道内径：≥3.2mm；
★9.钳子管道最小可视距离：距先端≤3mm；
10.有效长度：≥1030 mm；全长：≥1340 mm；
11.送气送水按钮送气量≥30cm³/s；
12.具备副送水功能；
13.具备一触式防水接头；
14.兼容医院在用CV-290主机系统。
	1
	根
	/

	2
	高清电子结肠镜（镜头）
	1.可采集HD高清图像；
2.具备窄带成像特殊光观察功能；
★3.视野角：直视≥170°；
4.景深：5~100mm；
5.弯曲角度：上≥180°、下≥180°,左≥160°，右≥160°；
★6.先端部外径：≤11.7mm；
7.插入部外径：≤11.8mm；
8.钳子管道内径：≥3.2mm；
9 .钳子管道最小可视距离：距离先端部≤3mm；
10.有效长度：≥1300 mm；全长：≥1650 mm；
11.具备可变硬度功能及智能弯曲功能；
12.具备副送水功能；
13.具备一触式防水接头；
14.兼容医院在用CV-290主机系统。
	1
	根
	/

	3
	治疗型电子结肠镜（镜头）
	1.可采集HD高清图像，具备先端短弯曲及大弯曲角度功能，适用ESD及内镜下特殊治疗；
2.具备窄带成像特殊光观察功能；
3.视野角：直视≥140°；
4.景深：5-100mm；
★5.弯曲角度：上≥210°、下≥180°,左≥160°，右≥160°；
★6.先端部外径：≤9.8mm；
★7.插入部外径：≤10.5mm；
8.钳子管道内径：≥3.2mm；
9.钳子管道最小可视距离：距离先端部≤4mm；
10.有效长度：≥1300 mm；全长：≥1650 mm；
11.具备可变硬度功能及强力传导功能；
12.具备副送水功能；
13.具备一触式防水接头；
14.兼容医院在用CV-290主机系统。
	1
	根
	/


[bookmark: _Toc9670][bookmark: _Toc31924][bookmark: _Toc16968]
[bookmark: _Toc20798]三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
[bookmark: _Toc16275][bookmark: _Toc7910][bookmark: _Toc15725][bookmark: _Toc28168]四、其他要求
上述技术参数中所有参数必须响应，否则视作无效响应。
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