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[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc32021]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年
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[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc7421]（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	是否为核心产品
	备注

	1
	多功能麻醉机
	1.主要规格和系统概述：
1.1.适用于儿童和成人手术麻醉；
1.2.具有一体化≥10英寸彩色屏幕；
1.3.一体的呼吸机和气道监测，以及扩展的监测功能；
1.4.顺应性自动检测和补偿，气体泄漏自动检测、自动补偿；
★1.5.麻醉安全：气源故障时，在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续工作；
1.6.麻醉机使用寿命≥8年。
2.1.气体输送系统：
2.1.1.两气源（氧气/空气），流量范围：氧气 0-10L/min，空气0-12L/min；
2.1.2.流量计：适用于低、微流量麻醉；
2.1.3.标配废气主动排放功能；
2.1.4.标配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min。
2.2.呼吸机：
★2.2.1.驱动方式：电动电控式驱动或气动电控驱动；
2.2.2.容量控制模式下潮气量设置范围：20-1400ml；
2.2.3.通气模式：手动，自主，容量控制，压力控制，可升级SIMV,PS高级通气模式；
★2.2.4.Peep:0,1,2-20mbar范围内任意可调；
2.2.5.吸气流速：≥75 L/min （电动电控式驱动）或≥150 L/min（气动电控驱动）；
2.2.6.呼吸机在中央气源故障和气源失控的极端条件下可继续工作。
2.3.呼吸回路：
2.3.1.高度集成化呼吸回路，系统容量为≤2.5升（不包括钠石灰罐、手动皮囊和软管）；
2.3.2.呼吸回路所有部件无需工具拆卸，可≥134℃高温高压消毒；
2.3.3.机器流量传感器≥1个；
2.3.4. CO2 吸收罐容量≥1.5 升；
★2.3.5.流量传感器，每台麻醉机配备≥5个；
2.3.6.手术过程中，可直接更换流量传感器；
2.3.7.标配回路整体加热功能（非冷凝装置），防止呼吸回路积水。
2.4.挥发罐：
2.4.1.挥发罐与麻醉机同一厂家，具备压力、流量、温度自动补偿；
★2.4.2.配置一个同厂家七氟醚挥发罐；
2.4.3.加药量≥350ml, 整瓶加药；
2.4.4.只需出厂一次定标，终身免维护。
2.5.监测：
2.5.1.一体化彩色屏幕≥10英寸，中文操作界面；
2.5.2.监测参数：吸入氧浓度、潮气量、呼吸频率、分钟通气量、平均气道压、气道峰压、PEEP；
2.5.3.气道压力实时波形显示；
2.5.4.三级智能报警系统，报警参数：潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等；
2.5.5.待机界面可以查看系统顺应性和泄漏量数据。
2.6.其它需求：
2.6.1.内置后备电池；
2.6.2.传输协议：vitalink和medibus；
2.6.3.标配RS232接口。
	2台
	/
	注：1.无标识项参数≥3项未响应或负偏离，按无效投标处理；
2.招标文件中所列产品名称不限于所列名称，但产品功能、种类必须与招标文件要求产品对应。


[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
[bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc15293]四、其他要求
1.供货过程中和到货后，采购人有权组织相关专家对所供货物按招标文件要求、投标文件承诺、合同明确的等要求进行验收工作，以此作为判定合同货物是否达到招标验收的标准。如验收不合格，采购人有权拒收货物，中标人须承担应有损失、相关责任等（包含但不限于：货物往来运输、安装、合同终止、相关法律责任等）；
2.中标人的投标报价包含上述所有货物及服务内容（包括但不限于含网络连接、接口费用、软件升级等）；
3.免费质保期内，供应商所提供的维保、质保零配件必须为原厂产品。
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