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[bookmark: _Toc7752][bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc32021][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年
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[bookmark: _Toc2445]二、货物需求
[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc13759][bookmark: _Toc7421]（一）主要标的物
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	是否为核心产品
	备注

	1
	骨科电动手术床
	■1.手术床采用电动液压系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定、平移、一键屈曲、一键反屈曲（投标人投标文件中须提供满足要求的证明材料，证明材料须包含如下证明材料其中之一：医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页）；
★2.手术床采用模块化设计，可选不同模块（如坐板延长板、转接模块等），在四段式（头板、背板、坐板、左右腿板）床板的基础上，通过增加模块可以延长手术床的长度，台面延长模块长度≥300mm；
★3.手术床无线遥控器具备电池电量指示功能，包含手术床和遥控器电量指示；
4.手术床无线遥控器具备按键背光功能；
5.手术床床垫采用记忆海绵床垫，床垫厚度≥80mm,床垫防水设计、双层透气膜设计；
6.手术床床垫皮层具有抗阻燃功能；
7.手术床腿板采用一键快插式连接结构，同时采用气弹簧腿板设计；
8.手术床采用四个万向脚轮结构、具有四个独立的电动支脚刹车；
9.手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计；
★10.防水等级≥IPX5；
11.手术床标配充电电池，可满足≥60次手术需要；
★12.手术床承载重量：≥450kg，满足4倍承重要求；
★13.配置的骨科牵引架转接器自带RFID，安装到带有模块识别的手术床上，可自动开启控制器骨科牵引架智能对接手术床模式；
★14.骨科牵引架悬臂材质：采用碳纤维材料；
15.骨科牵引架牵引靴垂直方向旋转角度：360°，并支持任意角度下固定位置；
16.骨科牵引架牵引靴水平方向旋转角度：360°，并支持任意角度下固定位置；
17.手术床技术参数：
（1）手术床宽度≥520mm，长度≥2080mm；
（2）纵向最大倾斜角度（头倾）：≥35°；
（3）纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°；
（4）侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°；
（5）头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90°；
（6）背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥50°；
（7）腿板最大倾斜角度：上折≥40°，下折≥85°；
（8）手术床水平最低台面：≤600mm；
（9）手术床水平最高台面：≥950mm；
（10）台面平移距离：≥320mm；
■21.配置要求（投标人投标文件中须提供满足下列配置要求的承诺函（承诺函格式自拟），未提供或提供承诺函不满足本项要求的，按无效投标处理）：
电动手术床配记忆海绵床垫*2，碳纤维头板*2，主机（包含碳纤维背板，碳纤维坐板）*2，分体式碳纤维腿板*2，备用面板*2，无线遥控器*2，托手架一对（含夹持器）*2，麻醉屏架（含夹持器）*2、截石位腿架一对（含夹持器）*2、侧卧手架一个（含夹持器）*2、支身架一对（含夹持器）*2、支肩架一对（含夹持器）*2、躯干固定带一条*2、碳纤维骨科牵引架（含:转接器2件，碳纤悬臂2件，支脚2件，牵引器组件2件，牵引靴2件，会阴抵柱1件，骨盆坐板1件，牵引架小车1件）一套、骨科牵引架托腿架一套、坐板延长板一套、转接模块一套。
	2台
	/
	注：1.采购需求中█产品参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；
2.无标识项参数≥5项未响应或负偏离，按无效投标处理；
3.招标文件中所列产品名称不限于所列名称，但产品功能、种类必须与招标文件要求产品对应。


[bookmark: _Toc24469]三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
[bookmark: _Toc14698][bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc2674]四、其他要求
1.供货过程中和到货后，采购人有权组织相关专家对所供货物按招标文件要求、投标文件承诺、合同明确的等要求进行验收工作，以此作为判定合同货物是否达到招标验收的标准。如验收不合格，采购人有权拒收货物，中标人须承担应有损失、相关责任等（包含但不限于：货物往来运输、安装、合同终止、相关法律责任等）；
2.中标人的投标报价包含上述所有货物及服务内容（包括但不限于含网络连接、接口费用、软件升级等）；
3.免费质保期内，供应商所提供的维保、质保零配件必须为原厂产品。
[bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc10710][bookmark: _Toc1013]五、样品要求
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