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（第一包：含多功能手术床、母子无影灯、外科吊塔、吸顶消毒装置、高频电刀，最高限价18.00万元；）
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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	产品交付验收合格后，由供应商提出申请并开具足额增值税发票给予采购人，经采购人审核同意后，根据医院付款规则按项目合同价付清。

	2
	供货及安装地点
	舒城县人民医院

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起30日历天内负责免费送货到指定地点，并安装调试完成。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起3年
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	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	是否为核心产品
	备注

	1
	多功能电动手术床
	1.台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板折转、床体平移及刹车采用电动液压装置，该装置由液压泵、电磁阀、油缸等组成；头板折转、腿板折转，由气弹簧控制操作；腰桥升降机械控制；
2.模块化设计，头腿板可拆卸，可互换；腿板可手动旋转外展、下折；头板和腿托可标配一键拔插式结构；
3.台面升降行程≥500mm，满足坐姿、站姿位手术需求；
★4.床面和床垫选用能透过X射线的材料制成。
5.手术台床垫采用多层复合技术，由记忆海绵材料制成，床垫接缝处采用无缝烫接技术，防火阻燃；
6.噪声应≤40dB(A)；
7.整机防水等级≥IPX4；
★8.手术台样块通过盐雾试验；
9.手术台立柱及底座护罩选用304不锈钢材质。
10.标配相互独立的两套微电脑处理器控制系统，设有误操作的锁开关；
11.标配一键复位功能；
12.标配内置腰桥；
13.底座具有固定和移动功能，具备电动液压刹车和解刹功能；
14.床面可一键操作形成屈曲体位及反屈曲体位；
15.内置蓄电池；
★16.空载下，台面最高位置时，取下所有手术台附件后:应符合下列要求:纵向摆动量应≤7mm;横向摆动量应≤3mm;水平侧向摆动量应≤5mm；
★17.手术台应经过油路透析处理；
18.台面长宽2080mm±20mm×525mm±20mm；
19.台面高度最低498mm±20mm最高998mm±20mm（电动）；
20.台面升降行程500mm±20mm（电动）；
21.台面平移距离320mm±20mm（电动）；
22.台面左右倾角度左倾20°±2°右倾20°±2°（电动）；
23.台面前后倾角度前倾30°±2°后倾30°±2°（电动）；
24.背板折转角度上折75°±2°下折35°±2°（电动）；
25.腿板折转角度上折30°±2°下折90°±2°外展90°±2°（手动）；
26.头板折转角度上折40°±2°下折90°±2°（手动）；
27.一键屈曲V型体位≥100°；
28.一键反屈曲反V型体位≥220°；
29.腰桥升降行程120mm±10mm（手动）；
30.额定承重≥200kg；
31.手术台在正常位置应可支撑重量≥280kg；
█32.配置清单：
床体1套、液压系统1套、平移系统1套、蓄电池1套、内置腰桥1套、床垫1套、立柱面板控制器1套、手控器1个、麻醉屏架1个、托手架2个、托腿架2个、肩托2个、束身带1条、腰托2个、电源线1套。
	1张
	否
	注：1.采购需求中█产品参数未响应或负偏离的，按无效投标处理；
2.供应商响应文件中须提供满足“★”参数的证明材料，证明材料须包含如下证明材料其中之一：医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品使用说明书、产品彩页（未提供或提供材料不满足要求的，按无效投标处理；
3.无标识项参数≥5项未响应或负偏离，按无效投标处理；
4.招标文件中所列产品名称不限于所列名称，但产品功能、种类必须与招标文件要求产品对应。
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	母子无影灯
	1.全封闭圆盘流线型灯头设计，标配液晶触摸控制面板，灯头周边带有操作把手，满足手术室层流要求；
2.LED灯泡使用寿命≥60000小时，光谱中没有紫外线和红外线，医生头部和伤口温差≤2℃；
3.灯盘直径：母灯≥700mm，子灯≥500mm；
4.灯泡数量：母灯≥80个，子灯≥48个；
★5.灯头外壳表面采用环保粉末喷塑处理，粉末涂层厚度≥70微米，通过抗菌涂层检测，喷涂后对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌活性值分别为≥5.4和≥5.0；
6.旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、360度的全方位设计；
★7.无影灯外壳防火等级≥UL94-V0；
★8.使用中垂直位移最大作用力应≤55N;其它轴向灯头铰接的作用力应≤25N；
9.无影灯安装满足国家或行业规定的安装标准；
10.无菌手柄采用PPSU材质，耐受高温高压蒸汽灭菌；
★11.无影灯样块通过盐雾试验；
12.无影灯外壳防护等级≥IP55；
13.照度：40000—160000Lux可调；
14.色温：3000—6700K可调；
15.显色指数：Ra≥95；
16.照明深度（20%Ec）：≥1200mm,照明深度（60%Ec）：≥700mm；
★17.照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50与光斑直径d10的比值≥50%；
█18.配置清单：
灯头2套、消毒手柄4个、平衡臂2根、旋转臂2根、固定底座（含安装架）1套、开关电源组合件2套。
	1台
	否
	

	3
	外科吊塔
	1.空气、医气、电源、仪器工作台，单臂机械结构；
2.主体材料铝合金型材，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露；
★3.表面采用环保抑菌粉末高温喷塑；
4.所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露；
5.箱体托盘带有圆角防撞设计，最大标称工作承重≥90kg，平台两侧配有一体式边轨；
6.使用不锈钢材质的双臂输液架悬臂，高度位置可以随意调节；
★7.气体终端插拔次数≥20000次，所有气体接口必须带有通、断、拔三种状态，能带气维修，气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构，可原位带接通状态功能；
★8.采用三层管气体管路；
9.抽屉带阻尼式自动吸附功能；
10.气体终端、照明灯、输液架、仪器平台、抽屉、电源插座、接地端子、网络接口的制式和数量根据实际要求进行定制；
█11.配置清单：
旋转臂1套、吊柱箱体1套、氧气终端2个、负压吸引终端2个、压缩空气终端2个、电源插座8个、仪器平台（配边轨、防滑垫）1层、带抽屉仪器平台1层、输液架2个、RJ45网络接口1个、RJ11电话接口1个、接地端子2个。
	1台
	否
	

	4
	吸顶消毒装置
	1.产品集消毒与净化于一体，具有杀菌及分解气体的功效；
2.消毒方式：采用等离子体为杀菌因子；
★3.等离子发生器、IFD模块、高压电源使用寿命≥50000小时；
4.壳体采用全金属外壳，嵌入吸顶方式安装；
5.输入功率≤65VA；
★6.开机运行测得循环风量≥1200m3/h；
7.安装尺寸：约60*60*30cm，可适用≥120m³体积场所；
8.工作噪声≤55dB（A）；
9.设备持续消毒90min对20m³实验室中人工喷染的白色葡萄球菌的平均杀灭率≥99%；对空气中自然菌的消亡率均≥90%；
★10.设备开机在150m³密闭房间内开机工作90分钟，室内臭氧浓度≤0.016mg/m3；
11.设备可在有人的情况下连续运行，无任何副作用；
★12.机器工作中距等离子体发生装置10cm处测得等离子体密度分布范围值：1.06×1018～8.74×1018m-3；
13.等离子体发生器的可燃性等级为：V-0级；
★14.等离子体发生器组件双电压输出，高压电压强度≥11900V，低压电压强度≥7600V；
15.机器可设置≥8个程控时段，具备工作时间自动累时、清零，滤网累时、清零功能；
16.具有等离子定时开关机、故障自动监测、风速调节、工作时间自动、时间显示等；
17.机器具有微电脑程控、远红外线遥控，手动控制。
	1台
	否
	

	5
	高频电刀
	★1.工作频率：双频型电刀，具备512kHz、300kHz双工作频率；
★2.输出功率：≤150W；
3.额定负载：400Ω、50Ω；
★4.控制方式：触屏控制；
5.输出方式：间歇加载连续运行。支持单极手控、单极脚控、双极脚控3种输出方式；
★6.工作模式:≥7种,其中电切模式≥4种，包括纯切、混切1、混切2、混切3；电凝模式≥3种，包括柔和凝、强制凝、双极凝；
7.自动保护装置：开路、短路、过功率、过电流自动保护功能；
★8.断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能；
9.NEMSY中性极板检测系统：动态监测电流密度及双片负极板的电流对称性监测，单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，可防止患者高频灼伤。如遇故障，仪器将发出声光提示；
★10.具备开机自检功能及故障识别功能,故障预警时，界面有图文提示；
11.浮地CF型；
★12.具有功率自动补偿功能、PPS功率峰值补偿功能、采用自动控制技术、断电记忆功能、单/双极自动切换功能；
13.输出功率调节模式最小可以1W为步进；
★14.使用年限≥8年。
	2台
	是
	


三、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用。
[bookmark: _Toc2674][bookmark: _Toc15293][bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc14698]四、其他要求
1.供货过程中和到货后，采购人有权组织相关专家对所供货物按招标文件要求、投标文件承诺、合同明确的等要求进行验收工作，以此作为判定合同货物是否达到招标验收的标准。如验收不合格，采购人有权拒收货物，中标人须承担应有损失、相关责任等（包含但不限于：货物往来运输、安装、合同终止、相关法律责任等）；
2.中标人的投标报价包含上述所有货物及服务内容（包括但不限于含网络连接、接口费用、软件升级等）；
3.免费质保期内，供应商所提供的维保、质保零配件必须为原厂产品。
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无。
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