采购需求
一、全自动免疫组化染色机（1台，最高限价50万元）
★1.可实现烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色和苏木素复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；提供“进”字号注册证；
★2.可检测冰冻组织快速免疫组化染色；
3.同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，荧光免疫组化，显色原位杂交，荧光原位杂交染色；
★4.独立玻片架≥3个，机器玻片容量≥30张玻片，增加实验室效率；
5.机载二抗及一抗小容量试剂瓶数量≥36个，机载大容量试剂瓶≥6个；
6.抗原修复温度：室温～100度；
★7.须提供与免疫组化设备配套的PD-L1三类检测试剂，实现PD-L1伴随诊断检测；
8.可即时添加辅助试剂和一抗、二抗；
9.所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统；
10.试剂滴加方式：侧面滴加；

11.标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统，可打印并识别条形码标签、二维码标签和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别，可通过LIS编辑打印标签；
12.废液收集：有害废液和无害废液分开收集；
13.模块组合：单台电脑可控制≥30台同一品牌染色机；
14.中文操作系统；
15.显色原位杂交与免疫组化使用同一显色试剂盒染色；

16.免疫组化双染方式：两个抗体前后反应的顺次双染；两个抗体同时反应的并行双染两种方式；
★17.本项目所有配套耗材或试剂应单独进行报价，并提供3家省内三级以上综合医院的供货发票及清单作为参考；
18.免费质保期≥2年。

二、石蜡切片机（1台，最高限价15万元）
★1.设备纯机械设计，无需插电；
2.切片厚度：1-60μm；
3.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm；
4.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式；
5.水平进样幅度：≥24mm；
6.垂直样品行程：≥70mm；
7.静音样品回缩：40μm；
8.最大样品尺寸（L×H×W）：≥55×50×30mm；
★9.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑；
10.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向；
★11.可适配同品牌通用样品夹、标准样品夹、电制冷样品夹、超大样品夹；
12.带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本；
★13.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能；
14.具备储物盘功能；
15.刀架带有红色护手，确保操作者安全；
16.具备刀架三点锁定及侧向移动功能；
17.手轮有2个独立的安全锁定系统；
18.快速转换样本夹，可单手操作；
19.免费质保期≥2年。

三、玻片打号机（1台，最高限价20万元）
★1. 激光直接扫描打印，无需色带或油墨等任何标识用耗材（如有耗材须单独报价）；
2.操作软件与电脑操作系统兼容，全中文界面。打号模板根据科室需求进行个性化设置，可提供多种打号模版；
★3.加料槽容量≥100片玻片。加料槽外置结构设计，固定安装，可以直接观察玻片余量；
★4.收集槽一次能收集≥100片以上已打号的玻片；
5.打号字迹清晰精致，可耐酒精或二甲苯等溶剂长时间浸泡而永不褪色；
6.可打印各种字体、符号或二维码，须免费提供医院现行的LIS或HIS连接，并快速设立自动打印；
★7. 可以在打号状态下随时添加空白玻片，避免停机加片造成工作中断；
8.已打号顺序先打先出。即最先打印的玻片排放在最上面，避免二次排序,重复工作；
10.玻片打印时采用水平推动方式转移，避免采用重力翻转方式而造成卡片或堵塞；
★11. 检查视窗非透明设计，避免激光外漏对眼睛造成伤害；
12.标配具自主知识产权的液态空气净化系统，最大限度清除粉尘和异味；
13.一体化设计，无分体电源或其它附件，整机占位面积≤28cm×35cm，重量≤15kg，内置或外置二维码扫描枪任选；
14.质保期≥2年。

四、包埋盒打号机（1台，最高限价20万元）
★1.激光直接扫描打印，无需色带或油墨等任何标识用耗材（如有耗材须单独报价）；
2.无需预热，开机即可用；
3.无需光照烘干，即打即用；
4.操作软件与主流电脑操作系统兼容，全中文界面。根据需要，可提供多种打号模版，进行个性化设置；
★5. 打号字迹清晰精致，可耐酒精或二甲苯等溶剂长时间浸泡而永不褪色，并可耐刀片直接刮擦而不磨损；
6.可打印各种字体、符号或二维码等，须免费提供医院现行的LIS或HIS连接，并快速设立自动打印；
★7.进料与出料动作由一个推杆顺次完成；
★8.加料槽外置结构设计，可以即时观察包埋盒余量、可以不停机连续添加，避免停机加料造成打号中断；
★9. 检查视窗非透明设计，避免激光外漏对眼睛造成伤害；
10.激光功率适中，避免大功率激光对包埋盒过度烧刻，形成凹凸，并产生有害气体；
11.一体化设计，无分体电源或其它附件，整机占位面积≤28cm×35cm，重量≤13kg，适合放置于取材台旁，实现即打即用；
12.质保期≥2年。

中标人在签订合同后供货前必须按照采购人指定的时间和地点进行实际环境测试并提供所供设备生产厂家或国内总代理出具的授权书。测试内容为采购要求的所有功能参数。在规定时间内无法通过测试的或无法提供上述授权书的，视为虚假应标并解除合同，且报监管部门进行处理。
