
采购需求

★1、主机模块式分体设计，具备单极电切电凝、双极电凝、双极等离子功能，并可升级同品牌7mm大血管闭合功能、水刀模块及氩气刀模块等功能。

2、具备高频电刀的功能：单极功能、双极电凝功能。

3、单极功能：0～300 W可调（1瓦步调）

3.1切割模式：自动切割、高能切割、无血切割；

3.2电凝模式：柔和电凝、强力电凝 、喷射电凝、快速电凝。

4、双极电凝功能：0～120 W可调

4.1电凝模式：双极强力电凝、双极柔和电凝、带自动停止的柔和电凝；

4.2启动方式：脚踏启动和自动启动。

★5、双极等离子功能： 

5.1 在盐水介质中实现切割和电凝；

5.2 效果调节≥6档，功率自动调节，最大输出功率300W；

5.3可与STORZ、奥林巴斯、狼牌等主流品牌双极等离子电切镜连接使用。

★6、升级大血管闭合功能：

6.1对7mm以下血管进行自动有效闭合，大面积组织电凝；

6.2 ≥4种效果可选，最大功率225W，腔镜下热传导＜2mm；

6.3多种类型器械可选，可用于各种开放式或腔镜下手术，可高温高压消毒；

6.4即插即用，器械自动识别。

7、其他功能：开机自检功能、中性负极板回路监测功能、最小功率输出控制系统及功率峰值补偿系统、程序存储及程序遥控功能（存储≥90组程序）、硬件和软件升级功能、高频泄露及时间限制监测系统、远程诊断功能。

8、详细配置：等离子电刀主机1台（含等离子模块）、等离子连线、负极板导线、双脚踏开关(带遥控） 1副、 固定件 1套。

★9、等离子主机系统及配套器械须为同一品牌。

★10、免费质保≥1年
注：上述所有参数中★号项为供应商所投产品的必须响应项，须提供原厂印刷版彩页或技术白皮书或相关检测报告，如不响应则作无效标处理。
6

